产品名称：防水卷材测厚仪 针式测厚仪 板式测厚仪 矿物棉测厚仪 测厚仪

防水卷材测厚仪根据：GB18242-2000及GB18243-2000标准要求专为防水卷材厚度测量而设计制造，结构简单，使用方便，可随身携带，手持测量

测厚仪使用方法：

1、测试前先对准表的零位，并拨动操纵杆试几次，回零后再进行测试，操作时要轻提轻放，以免损坏平台，测足及仪表。

2、用手指按下操纵杆，使测足上台，将被测片材质放在平台与测足之间，轻放操纵杆此时表的读数，即被测物的厚度。每个待测尺寸至少要取5个测量值，计算5点的平均值作为该卷材的厚度并报告最小单位值。

防水测厚仪：

1、本仪器不可卧式测量。

2、使用完毕后，用仪器罩罩好，以防尘土，防止受潮

主要技术指标

1、测量范围：0-10mm　；

2、上测直径：Φ10±0.05m ；

3、精 度 值：0.01mm ；

4、施加压力：0.02MPa

矿物棉测厚仪操作规程：

1)、首先调整防水卷材测厚仪测量压板的底平面与支座的上平面平行。

(2)、准备被测试样小样。

(3)、根据被测试样的厚度选用相应的基准块进行组合做为测量基准（注：基准块可根据被测试样的高度任意组合）。

(4)、将组合好的基准块放在支座上，松开立柱锁紧手柄，上、下调整支架，使百分表下端的测量压板压在基准块上，并使百分表有0.2mm的预紧量，然后锁紧立柱锁紧手柄，并记录此时百分表读数，抬起测量压板，移去基准块。

(5)、平稳地抬起防水卷材测厚仪测量压板，将一块已备好的被测小样放在测量压板与支座之间，轻轻地放下测量压板使其与试样接触。待测厚仪指针稳定后记录百分表此时的读数，然后计算此小样的实际厚度。

(6)、重复步骤5测量其余三个小样的厚度，并计算4个小样厚度的算术平均值作为该试样的厚度。对于厚度测量需要包括贴面层的试样，应将贴面层向下放置。但若是金属网贴面，则应将金属网去除后再进行测量。