产品名称：土工合成材料直剪仪，土工布直剪仪 土工膜直剪仪 土工格栅直剪仪 直剪仪

产品编号：104541-101

产品型号：TSY-12型

TSY-12型土工合成材料直剪仪产品详细介绍

一、[适用范围]：
　　土工合成材料直剪仪通过对标准砂土/土工布接触面进行直接剪切试验，测定砂土/土工布界面的摩擦特性。土工合成材料直剪仪适用于所有土工布及其有关产品。采用高精度步进电机。
　　
[符合标准]：
　　ISO12957.1,GB/T17635.1,ASTMD5321,JTGE50T1129,SL/T235-1999
　　二、土工合成材料直剪仪[技术参数]：
　　●剪切盒尺寸300×300mm
　　●测力范围0～10KN
　　●法向压力50KPa 100KPa 150KPa 200KPa
　　●水平剪切速率0.02～3mm/min
　　●水平剪切位移0～30mm
　　●电源AC220V50Hz
　　三、1.将试样平铺在位于剪切盒下边部分内的刚性水平基座上，前端夹持在剪切区的前面。试样与基座之间用胶粘合（如使用P80氧化铝标准摩擦基座可不粘合）。粘合后试样应平整、没有折叠和褶皱。试验中试样和基座之间不允许产生相对滑移。
　　2.安装上剪切盒：用预先称准质量的标准砂土（注：标准砂用户自备）填充上剪切盒，装填厚度50mm。砂土厚度应均匀，压密后的干密度为1750kg/m3
　　3.安装水平加载仪、并对试样施加50KPa（挂上基准砝码为50KPa,另有3个标准砝码，每加一个压力增加50KPa）的法向压力
　　4.施加水平荷载，使上下剪切盒之间作速率为1mm/min±0.2mm/min的相应位移。连续或间接测量剪切力T,同时记录对应的相对位移ΔL,间隔时间为12S，开始也可视情况加密，直至达到剪切面长度的16.5%时结束试验。
　　5.液晶表的操作步骤：
　　1）打开电源开关
　　2）按功能键打开新开试验
　　3）输入试验所需的速度，按确认键
　　屏显：“剪切力”、“剪应力”、“峰值”、“位移”。
　　4）按启动键开始试验（即：递增式向应力，第一个试验法向应力50KPa,结果有效，自动进入下一个100KPa,150KPa和200KPa）
　　5）位移开始记数，完成总接触面的16.5%时，试验完毕，自动停机，屏显试验数据结果，如试验无误可按确认键
　　6）.按功能键，打开结果查询，屏显试验结果
　　7）.按确认打印，打印机开始工作
　　四、当每个作业班结束之后，应将台面全部清洗干净。做好机器的保养，便于下一次操作。

沧州智晟试验仪器厂向您推荐的土工合成材料直剪仪是我厂在国内最先自行研发成功并投入运行的产品之一,我厂凭着对“土工合成材料直剪仪”精湛的工艺技术，配备出色的售后服务，让“直剪仪”在国内市场畅销数十年,经过多年的努力，沧州智晟试验仪器厂已是各大科研单位，学校，企业用户的首选供应商。技术电话：(0317-4604769     QQ：2292848476 )