产品名称：TSY--2土工布有效孔径测定仪（干筛法） ，土工布等效孔径测定仪（干筛法）

产品说明：

土工布有效孔径测定仪（干筛法），土工布有效孔径测定仪，有效孔径测定仪，有效孔径测试仪，土工布有效孔径测定仪，干筛法有效孔径 ，土工布振动筛，土工布振筛机

【适用范围】：用于土工织物和复合土工织物的有效孔径干筛法的测定。
【符合标准】：JTG E50-2006 GB/T 14799-2005

【技术参数】：
1．筛具最大直径 200毫米
2．筛层叠高 400毫米
3．回转半径 12.5毫米
4．筛摇动次数 221次/分
5．振击次数 147次/分
6．上下振幅行程 5毫米
7．定时范围 0-60分钟
8．电机功率 0.37KW
9 .电压 380V
10 .转速 2800转/分

沧州智晟试验仪器厂为您提供土工布有效孔径测定仪。
沧州智晟试验仪器厂向您推荐的土工布有效孔径测定仪是我厂在国内最先自行研发成功并投入运行的产品之一,我厂凭着对“土工布有效孔径测定仪”精湛的工艺技术，配备出色的售后服务，让“土工布有效孔径测定仪”在国内市场畅销数十年,经过多年的努力，沧州智晟试验仪器厂已是各大科研单位，学校，企业用户的首选供应商。“土工布有效孔径测定仪”技术电话：(0317-4604769   QQ：2292848476 )

- 适用范围：

土工布有效孔径测定仪适用于用干筛原理测定单层土工布及其有关产品特征孔径的方法，干筛法有效孔径适用于所有类型的土工布产品。【符合标准】：GB/T 14799, ASTM D4751, JTG E50 T1144, SL/T 235-1999等。

- 主要技术规范

- 筛子直径：200mm

- 筛子叠高：400mm

- 筛座振幅：8mm

- 筛摇动次数：221次/分

- 振击次数：147次/分

- 回转半径：12.5mm

- A07124功率：0.37千瓦

- 外型尺寸：600x400x880

- 总重量：130公斤

结构如图所示，主要有机座、上盖、回转机构、振击机构、夹紧机构与套筛组成，主要结构说明如下。

- 回转机构

电动机（1A)与离合体（146A）转动轴套（145A）一得齿轮（135A）通过齿轮（152A）而带动齿轮轴（137A）上的小斜齿轮（141A）转动，小斜齿轮带动大斜齿轮（97A）使以键与之连接的空心的主偏心轴（74A）旋转，从而带动以120度均布与上盖（3A）上的三个副偏心轴（15A)回转，使整个活动架得到半径等于偏心距正圆平面摇动。
2、振击机构
在活动架得到正圆平面摇动的时候，通过以螺钉与之固连的主偏心上盖（70A）带动打击轴（109A）回转，使打击轴上的上端面凸轮（05A）转动，同时齿轮由（137A）上的齿轮（164A）通过齿轮（157A）（159A）带动齿轮轴100下端面凸轮（107A）慢速旋转，上下端面凸轮同向转动产生轴向位移造成打击轴往上顶起，直到上下平面凸轮缺口处就往下掉而得到振击运动。压缩弹簧（78A)的作用是增强打击力量之用。

- 加紧结构

旋转扭紧螺栓（55A）可使退拨落螺母（54A）高轴向运动，使筛盖固定顶杆（47A）往外伸长从而顶死筛盖倒杆达到固定筛盖的目的。

- 润滑系统

本结构润滑简单，轴承全部用润滑脂——黄油润滑，而齿轮和偏心轴与主（付）偏心轴的润滑都是飞溅润滑。注：油咀（20A)可在付偏心出加机油，每班必须加机油一次，以防飞溅不到。主机必须加机油10kg,如缺润滑油，润滑系统出现故障，本厂概不负责。

- 自动停车装置

电源开关接通后，用定时器通过中间继电器控制电动机长期运转或定时运转，停止运转。为了保证安全工作，本机点击托盘装有接地线螺钉，用户必须按规程接地。

- 安装

- 可以不用水泥基础，直接安放水泥地面上开动，也可以安装在水泥基础上，基础螺钉尺寸如图，其厚度300mm,基础露地面高度及大小或与地面相平，根据具体使用需要而定，按电工规程安装电路与接地，安装完毕，接通电源后电动机回转方向与箭头相同。就有振击运动，若相反，则电机空运转，此时可换接头线，才能正常开动。

- 操作使用和保养

开机前，拧出（155A）上螺塞，加足润滑油至螺孔面，装套筛时先将扭紧螺栓（55A）左旋以松开筛盖固定顶杆（47A）然后连同筛盖（43A）往上提，然后右旋固定可置套筛托盘（62A）上在将扭紧螺栓左右松开往下压并右旋之使固定紧即可工作。根据工作需要，时间任意设置，需要中途停机，应切断电源开关。此仪器保养简单，每隔3-6个月更换垫子出一次，使用时注意避免盖板上的七根倒杆的变形。

- 干筛法有效孔径结束注意

必须注意防潮，防腐蚀，使用两年左右需清洗加油一次。