一、用途

本仪器适用于水泥、混凝土、各种防水卷材、型材、塑材的低温检测。

二、技术参数

1、本仪器容积：170L

2、.控温范围：0℃―-40℃

3、控温精度：±2℃

4、电源：AC220V、50HZ

5、环境温度：0－23℃

6、相对湿度：≤75%

三、结构特点

本仪器采用上翻盖儿，对低温保持效果好，试验方便。恒温槽采用防腐性较强的合金板，外用优质钢板制作，中间充聚胺脂保温材料。制冷系统由进口压缩机、冷凝器、过滤器、毛细管、蒸发器、恒温槽、数显仪表、数码控温系统等组成，制冷速度快、噪音小、使用可靠方便。

四、操作使用

1、开箱后检查仪器是否完好无损，然后把仪器放置在水平面上。

2、检查电源是否稳定，然后插上电源，打开电源开关，此时仪表显示为恒温槽内实际温度，等3分钟后，压缩机启动。

第1页

五、温度设定

按住数显仪表上的“”键或“”键3秒，显示“5P”与设定温度，再按“”键或“”键调整设定，调整好后，按“SET”键保存。

六、注意事项

1、仪器不允许在有潮湿及腐蚀性气体的环境中存放和使用。

2、第一次使用（长时间未用情况下）本机必须工作2小时后方能作检测，以免第一次使用数值不准确。

3、由于某些原因断电或停电，应立即关掉电源开关，若需重新启动，必须间隔30分钟以上方能开机，以免急速开机烧毁压缩机。

4、电压不稳定时，需用稳压器调节：220V  50HZ  15A

5、本仪器只可用于实验室化验用，不可做普通冰柜使用，否则不予保修。

6、严禁在不使用时长时间运行。

7、本仪器经长途运输或搬运，需静置2小时以后方能使用。

8、本仪器必须接地。

七、维修说明

1、仪器在使用过程中，若出现不正常现象或故障，先按附表校对数据，请制冷专业人员进行维修、

2、我厂自发货之日起，半年内确属产品质量问题，免费保修。

八、装箱清单

使用说明书一份、合格证一份。

第2页

备 注

- 数显仪表如果工作异常，可以校对内部数据。

- 校对或修改内部参数方法：在正常显示下，长按SET键约3秒，显示Loc，再按一次SET键显示Hy，以此类推，内部数据见下表。

| 序号 | 提示符 | 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Loc | 密码 | 0－50 | Loc=18，可修改参数 Loc≠18，不能修改参数 | 18 |  |
| 2 | Hy | 温差 | 1－20 |  | 1 |  |
| 3 | 5C | 测量误差修正值 | -20－20 | 测量值可以通过此项值加或减修正 | -2 |  |
| 4 | 5PL | 温度调节最低值 | -50－-25 |  | -40 |  |
| 5 | 5PH | 温度调节最高值 | 50－150 |  | 150 |  |
| 6 | CooL | 正反作用选择 | — | H ＿t：反作用（加热） C ＿t：正作用（制冷） | C ＿t |  |
| 7 | t | 延时时间 | 3－10 |  | 5 |  |

3.不要改变上表内的数据，否则仪器将不能正常工作。

4.如果不能设定温度，可能是密码不正确（不是18），可调整为18。

5.仪表显示值与实际值有误差，可用5C修正，例如：仪表显示温度为 -10℃，经测量仪器内实际温度为-12℃，可以将上表第三项（5C）调整为-2，再按SET键退出，仪表则显示-12℃。

仪器保养：

1．仪器长期停用，首先清空仪器，打开仪器上盖，让内部充分干燥。

2．每半个月通电运行2－5小时，以防管路腐蚀漏气。