一、概述：

本仪器适用于所有类型土工布产品有效孔径的测定，其性能符合

GB/T17634-1998《土工布及其相关产品有效孔径的测定—湿筛法》

标准对仪器的要求。

二、测试原理：

以不加张力的单层土工布及其有关产品试样作为筛网，在规定的振动频率和振幅下，对试样及级配颗粒材料进行喷水，使颗粒级配材料通过试样。以通过的颗粒材料和特定粒径表示试样有效孔孔径。

三、技术参数：

1、夹持器内径：Φ176mm

2、振动频率：50Hz

3、振动幅度：1. 5mm（振动高度3mm）

4、时间设定：分两档0 ~99. 99s

0～99分59s

5、匹配电机：2800r/min  550W

6、电    源：380V

?、外形尺寸：680×420×750mm

8、重    量：50Kg

四、仪器结构与工作原理：

1、外观（见图一、外形图）

仪器由底板l、外罩2、夹持器与筛分装置、喷啉系统等部分组成

底板1 四角开有安装槽、可用螺拴将之固定在基础上或工件台上,

外罩2 左上角控制区装有计数器17 .电源开关15、启动键16。外罩与筛分振动装置不直接触，减少振动影响。

喷淋系统安装在底板右侧的支柱上，由进水口14、汽量开关1 3、金属软管11.莲蓬头10组成，莲蓬头上配有一防溅盖9，使用时莲蓬头放置于透明罩8内，盖上防溅盖，并扣上夹扣7，以防止水溅出。收集槽5与振动头4刚性联接，左侧设有收集管3，收集槽底配对支持网栅18试样平铺在网栅上。用夹持器6将之压紧，然后用翻转螺栓和启盖螺栓12压紧。

翻转螺栓和启盖螺栓的具体操作方法为：由于收集槽5与夹持器6间的防渗水要求，其外壁安装有密封圈，因此有两只启盖螺栓上开有长口槽，当夹持器6难以取出时，可利用启盖螺栓反向旋转，其卡口会提升起夹持器，以方便操作。

？、传动系统：

由附着式混凝土振动器通过皮带一一齿轮带动偏心轮转动以带动振动头产生一定振频与振幅振动。所有传动元件装在一平板上，平扳与底板通过四个弹簧减振柱支承。振动头与平板也采用弹簧减振柱联接，以减少振动对仪器的影响。

3、电气控制

见图二、电气原理图

五、外部环境：

1、工作台平整、稳固、并且有良好的抗振性能。

2、与对振动较敏感的仪器隔离。

3、温度10～30℃  湿度≤80%

4、电源：Ac380V±10%    50Hz

5、外接供水须稳压水源（建议300KPa压力下流量500mL／min）

六、操作步骤：

1、取出夹持器6，将试样平整无强力地平铺在支承网栅18上，然后用夹持器将之压紧，试样应保持水平。

2、将按标准选取的颗粒材料均匀地撒在试样上。

3、接通电源，打开电源于开关15 。

4、在计时器17上设置振功时间（按GB／T17634-1998标准可设置为600秒，本仪器计时器具两档计时功能，分别可设置范围为0~99.99s和0～99分59s)。

5、进水口14外接稳压水源，将莲蓬头10放置透明罩8内，盖上防溅盖，并扣上夹扣7，打开流量调节阀1 3，对试样进行喷水。

6、按下启动键16，开始测试。

7、通过试样的颗粒从收集槽3流出，将之收集。

8、到达设定时间后，使仪器停止振动。

9、收集未通过的颗粒材料与试样。

10、测试结果按GB/T17634-1998标准处理。

11、仪器结束后，关闭电源，并清洁仪器：

七、注意事项：

l、本仪器工作时具有一定振频，工作台须与其它设备隔离。

2、如采用砂土作试验颗粒，请注意对仪器的清洁工作。

3、试验结束后，请将仪器内的水与杂物清放干净。

4、对于偏心轴与支承弹簧，以及其它动作部件应定期加注润滑油。

| 土工布透水性测定仪 | TSY-1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSY-1A |  |
|  | TSY-1B |  |
|  | TSY-1C |  |
| 土工布有效孔径测定仪 | TSY-3（干筛法） |  |
|  | TSY-3A |  |
| 土工布有效孔径测定仪 | TSY-2（湿筛法） |  |
|  | TSY-2A |  |
| 土工布动态穿孔测定仪 | TSY-4 |  |
|  | TSY-4A |  |
| 土工布圆盘取样器 | TSY-5 |  |
| 土工合成材料耐静水压测定仪 | TSY-6 |  |
|  | TSY-6A |  |
| 土工合成材料渗透系数测定仪 | TSY-7 |  |
|  | TSY-7A |  |
| 土工合成材料抗渗仪 | TSY-8(耐静水压与渗透系数) |  |
|  | TSY-8A |  |
| 土工合成材料垂直渗透仪 | TSY-9（公路标准） |  |
|  | TSY-9A |  |
| 土工布磨损试验仪 | TSY-10 |  |
|  | TSY-10A |  |
| 土工合成材料水平渗透仪 | TSY-11（水利。铁路标准） |  |
|  | TSY-11A |  |
| 土工合成材料直剪仪 | TSY-12 |  |
|  | TSY-12A（微机控制） |  |
| 土工合成材料拉拔仪 | TSY-13 |  |
|  | TSY-13A（微机控制） |  |
| 土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统 | TSY-14 |  |
| 土工合成材料淤堵试验仪 | TSY-15 |  |
|  | TSY-15A |  |
| 土工布圆盘取样器(气动) | TSY-16 |  |
| 排水板通水仪 | TSY-17（全不锈钢） |  |
|  | TSY-17A（全不锈钢） |  |
| 电动数显土工合成材料厚度仪 | TSY-18 |  |
|  | TSY-18A |  |
| 工工布厚度仪 | TSY-19 |  |
|  | TSY-19A |  |
|  | TSY-19B |  |
| 土工合成材料蠕变试验系统 | TSY-20 |  |
| 塑料排水带芯带压屈强度试验仪 | TSY-21 |  |
| 土工膜胀破强度测定仪 | TSY-22 |  |
| 土工膜渗透系数测定仪 | TSY-23 |  |
| 钠基膨润土防水毯渗透系数测定仪 | TSY-24 |  |
|  | TSY-24A |  |
| 土工膜糙面厚度仪 | TSY-25 |  |
| 紫外线老化箱（土工布） | TSY-29 |  |
| 电动液压圆盘取样器 | TSY-30 |  |
| 电子万能试验机（土工布综合强力） 配套夹具标配土工布宽条拉伸。窄条拉伸。握持拉伸。撕裂拉伸。CBR顶破。刺破，圆球顶破。加微机打印机 加引伸计。加土工格栅气动夹具： | WDW-50土工布 铝合金 |  |
|  | WDW-50土工布 喷涂 |  |
|  | WDW-20土工布 铝合金 |  |
|  | WDW-20土工布 喷涂 |  |
|  | WDW-10土工布 铝合金 |  |
|  | WDW-10土工布 喷涂 |  |
| 土工格栅气动夹具 | 含静音压缩机 |  |