- 适用范围：

土工布有效孔径测定仪适用于用干筛原理测定单层土工布及其有关产品特征孔径的方法，本仪器适用于所有类型的土工布产品。【符合标准】：GB/T 14799, ASTM D4751, JTG E50 T1144, SL/T 235-1999等。

- 主要技术规范

- 筛子直径：200mm

- 筛子叠高：400mm

- 筛座振幅：8mm

- 筛摇动次数：221次/分

- 振击次数：147次/分

- 回转半径：12.5mm

- 电源 380V功率：0.37千瓦

- 外型尺寸：600x400x880

- 总重量：130公斤

- 总图和主要结构说明

本机结构如图所示，主要有机座、上盖、回转机构、振击机构、夹紧机构与套筛组成，主要结构说明如下。

- 回转机构

电动机（1A)与离合体（146A）转动轴套（145A）一得齿轮（135A）通过齿轮（152A）而带动齿轮轴（137A）上的小斜齿轮（141A）转动，小斜齿轮带动大斜齿轮（97A）使以键与之连接的空心的主偏心轴（74A）旋转，从而带动以120度均布与上盖（3A）上的三个副偏心轴（15A)回转，使整个活动架得到半径等于偏心距正圆平面摇动。

2、振击机构

在活动架得到正圆平面摇动的时候，通过以螺钉与之固连的主偏心上盖（70A）带动打击轴（109A）回转，使打击轴上的上端面凸轮（05A）转动，同时齿轮由（137A）上的齿轮（164A）通过齿轮（157A）（159A）带动齿轮轴100下端面凸轮（107A）慢速旋转，上下端面凸轮同向转动产生轴向位移造成打击轴往上顶起，直到上下平面凸轮缺口处就往下掉而得到振击运动。压缩弹簧（78A)的作用是增强打击力量之用。

- 加紧结构

旋转扭紧螺栓（55A）可使退拨落螺母（54A）高轴向运动，使筛盖固定顶杆（47A）往外伸长从而顶死筛盖倒杆达到固定筛盖的目的。

- 润滑系统

本结构润滑简单，轴承全部用润滑脂——黄油润滑，而齿轮和偏心轴与主（付）偏心轴的润滑都是飞溅润滑。注：油咀（20A)可在付偏心出加机油，每班必须加机油一次，以防飞溅不到。主机必须加机油3升,如缺润滑油，润滑系统出现故障，本厂概不负责。

- 自动停车装置

电源开关接通后，用定时器通过中间继电器控制电动机长期运转或定时运转，停止运转。为了保证安全工作，本机点击托盘装有接地线螺钉，用户必须按规程接地。

- 安装

本机可以不用水泥基础，直接安放水泥地面上开动，也可以安装在水泥基础上，基础螺钉尺寸如图，其厚度300mm,基础露地面高度及大小或与地面相平，根据具体使用需要而定，按电工规程安装电路与接地，安装完毕，接通电源后电动机回转方向与箭头相同。就有振击运动，若相反，则电机空运转，此时可换接头线，才能正常开动。

- 操作使用和保养

开机前，拧出（155A）上螺塞，加足润滑油至螺孔面，装套筛时先将扭紧螺栓（55A）左旋以松开筛盖固定顶杆（47A）然后连同筛盖（43A）往上提，然后右旋固定可置套筛托盘（62A）上在将扭紧螺栓左右松开往下压并右旋之使固定紧即可工作。根据工作需要，时间任意设置，需要中途停机，应切断电源开关。本机保养简单，每隔3-6个月更换垫子出一次，使用时注意避免盖板上的七根倒杆的变形。

- 结束注意

必须注意防潮，防腐蚀，使用两年左右需清洗加油一次。

| 土工布透水性测定仪 | TSY-1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSY-1A |  |
|  | TSY-1B |  |
|  | TSY-1C |  |
| 土工布有效孔径测定仪 | TSY-3（干筛法） |  |
|  | TSY-3A |  |
| 土工布有效孔径测定仪 | TSY-2（湿筛法） |  |
|  | TSY-2A |  |
| 土工布动态穿孔测定仪 | TSY-4 |  |
|  | TSY-4A |  |
| 土工布圆盘取样器 | TSY-5 |  |
| 土工合成材料耐静水压测定仪 | TSY-6 |  |
|  | TSY-6A |  |
| 土工合成材料渗透系数测定仪 | TSY-7 |  |
|  | TSY-7A |  |
| 土工合成材料抗渗仪 | TSY-8(耐静水压与渗透系数) |  |
|  | TSY-8A |  |
| 土工合成材料垂直渗透仪 | TSY-9（公路标准） |  |
|  | TSY-9A |  |
| 土工布磨损试验仪 | TSY-10 |  |
|  | TSY-10A |  |
| 土工合成材料水平渗透仪 | TSY-11（水利。铁路标准） |  |
|  | TSY-11A |  |
| 土工合成材料直剪仪 | TSY-12 |  |
|  | TSY-12A（微机控制） |  |
| 土工合成材料拉拔仪 | TSY-13 |  |
|  | TSY-13A（微机控制） |  |
| 土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统 | TSY-14 |  |
| 土工合成材料淤堵试验仪 | TSY-15 |  |
|  | TSY-15A |  |
| 土工布圆盘取样器(气动) | TSY-16 |  |
| 排水板通水仪 | TSY-17（全不锈钢） |  |
|  | TSY-17A（全不锈钢） |  |
| 电动数显土工合成材料厚度仪 | TSY-18 |  |
|  | TSY-18A |  |
| 工工布厚度仪 | TSY-19 |  |
|  | TSY-19A |  |
|  | TSY-19B |  |
| 土工合成材料蠕变试验系统 | TSY-20 |  |
| 塑料排水带芯带压屈强度试验仪 | TSY-21 |  |
| 土工膜胀破强度测定仪 | TSY-22 |  |
| 土工膜渗透系数测定仪 | TSY-23 |  |
| 钠基膨润土防水毯渗透系数测定仪 | TSY-24 |  |
|  | TSY-24A |  |
| 土工膜糙面厚度仪 | TSY-25 |  |
| 紫外线老化箱（土工布） | TSY-29 |  |
| 电动液压圆盘取样器 | TSY-30 |  |
| 电子万能试验机（土工布综合强力） 配套夹具标配土工布宽条拉伸。窄条拉伸。握持拉伸。撕裂拉伸。CBR顶破。刺破，圆球顶破。加微机打印机 加引伸计。加土工格栅气动夹具： | WDW-50土工布 铝合金 |  |
|  | WDW-50土工布 喷涂 |  |
|  | WDW-20土工布 铝合金 |  |
|  | WDW-20土工布 喷涂 |  |
|  | WDW-10土工布 铝合金 |  |
|  | WDW-10土工布 喷涂 |  |
| 土工格栅气动夹具 | 含静音压缩机 |  |