- 概述

本仪器用于测定土工布及其有关产品阻抗从固定高度落下的钢锥穿透能力。表征了尖石落在土工布表面后对土工布造成的损坏程度，其性能符合GB/T17630-1998《土工布及其有关产品动态穿孔试验——落锥法》标准中对仪器的要求。

- 测试原理

将土工布试样水平夹持在夹持环中，规定质量的不锈钢锥从500mm，高度跌落在试样上，由于落锥刺入试样而使试样上形成破洞，再将标有刻度的小角量锥插入破洞测得穿透程度。

- 主要技术参数

- 夹持环内径：    150±0.5mm

- 锥尖至试样距离：    500±2mm

- 不锈钢锥：    最大直径ф50mm

锥角45度

总质量1000±5g(含导杆)

- 小角量锥：    质量600±5g

分度值ф2mm/格

- 外型尺寸：    435x575x1600mm

- 仪器重量：    55Kg

- 仪器结构（见外形图）

仪器主要由机架、钢锥自由跌落装置、夹持环等部分组成。

- 机架：由底座12、立柱10、顶板2和中间梁4等器件刚性连接组成。底座12下有四只可调垫脚11，通过调节垫脚11，使水准泡13中的水泡居中，即可使仪器处于水平状态。

- 夹持环：夹持环9为法兰式夹持环，由8根螺栓拧紧以装夹持样。

- 钢锥自由跌落装置：钢锥5端部连接一导杆1，置于机上，机架上的中间梁4与顶板2均设有不影响钢锥下降速率的导孔，中间梁4还装有一锁紧手柄3。钢锥上升至距离500mm高度自由跌落，实现对试样的穿孔。中间梁4下方还设有一金属护罩7和一透明外罩8，试样夹好后，将透明外罩8拉下，然后开始拉手柄3让钢锥5跌落。待钢锥落下后可向上推进透明外罩8至护罩卡口6（可自动锁住透明外罩8），以方便操作。

- 操作步骤

- 仪器安装于平稳、坚实的基础上，并按4.1条将仪器调至水平。

- 将钢锥5处于上位锁紧状态。

- 推上透明护罩8，将试样无折皱的在夹持环9中夹紧。

- 放下透明护罩8，拉开锁紧手柄3，钢锥5从500mm高度自由跌落在试样上。

- 立即升上钢锥5，使钢锥5处在第5.2条状态，在自重下降量锥放入破洞，10s后读取测量数据。

- 重复第5.3条—5.5条至测试完规定试样。

- 试验的结果按GB/T 17630-1998标准处理。

- 注意事项

- 为安全起见，每次钢锥处于上位时请确定钢锥以锁住。

- 为保证钢锥自由跌落，导向孔中严禁有杂物。

- 钢锥跌落前请放下透明护罩。

- 为免钢锥尖受损，不得对坚硬物体测试。

- 附件

量锥：一只

| 土工布透水性测定仪 | TSY-1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSY-1A |  |
|  | TSY-1B |  |
|  | TSY-1C |  |
| 土工布有效孔径测定仪 | TSY-3（干筛法） |  |
|  | TSY-3A |  |
| 土工布有效孔径测定仪 | TSY-2（湿筛法） |  |
|  | TSY-2A |  |
| 土工布动态穿孔测定仪 | TSY-4 |  |
|  | TSY-4A |  |
| 土工布圆盘取样器 | TSY-5 |  |
| 土工合成材料耐静水压测定仪 | TSY-6 |  |
|  | TSY-6A |  |
| 土工合成材料渗透系数测定仪 | TSY-7 |  |
|  | TSY-7A |  |
| 土工合成材料抗渗仪 | TSY-8(耐静水压与渗透系数) |  |
|  | TSY-8A |  |
| 土工合成材料垂直渗透仪 | TSY-9（公路标准） |  |
|  | TSY-9A |  |
| 土工布磨损试验仪 | TSY-10 |  |
|  | TSY-10A |  |
| 土工合成材料水平渗透仪 | TSY-11（水利。铁路标准） |  |
|  | TSY-11A |  |
| 土工合成材料直剪仪 | TSY-12 |  |
|  | TSY-12A（微机控制） |  |
| 土工合成材料拉拔仪 | TSY-13 |  |
|  | TSY-13A（微机控制） |  |
| 土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统 | TSY-14 |  |
| 土工合成材料淤堵试验仪 | TSY-15 |  |
|  | TSY-15A |  |
| 土工布圆盘取样器(气动) | TSY-16 |  |
| 排水板通水仪 | TSY-17（全不锈钢） |  |
|  | TSY-17A（全不锈钢） |  |
| 电动数显土工合成材料厚度仪 | TSY-18 |  |
|  | TSY-18A |  |
| 工工布厚度仪 | TSY-19 |  |
|  | TSY-19A |  |
|  | TSY-19B |  |
| 土工合成材料蠕变试验系统 | TSY-20 |  |
| 塑料排水带芯带压屈强度试验仪 | TSY-21 |  |
| 土工膜胀破强度测定仪 | TSY-22 |  |
| 土工膜渗透系数测定仪 | TSY-23 |  |
| 钠基膨润土防水毯渗透系数测定仪 | TSY-24 |  |
|  | TSY-24A |  |
| 土工膜糙面厚度仪 | TSY-25 |  |
| 紫外线老化箱（土工布） | TSY-29 |  |
| 电动液压圆盘取样器 | TSY-30 |  |
| 电子万能试验机（土工布综合强力） 配套夹具标配土工布宽条拉伸。窄条拉伸。握持拉伸。撕裂拉伸。CBR顶破。刺破，圆球顶破。加微机打印机 加引伸计。加土工格栅气动夹具： | WDW-50土工布 铝合金 |  |
|  | WDW-50土工布 喷涂 |  |
|  | WDW-20土工布 铝合金 |  |
|  | WDW-20土工布 喷涂 |  |
|  | WDW-10土工布 铝合金 |  |
|  | WDW-10土工布 喷涂 |  |
| 土工格栅气动夹具 | 含静音压缩机 |  |