产品名称：水泥胶砂抗折试验机，抗折机，电动抗折机

产 品 说 明

产 品 说 明. [产品名称] DKZ-500型水泥电动抗折试验机 电动抗折机 水泥电动抗折机 [产品简介] 用作水泥和其它非金属脆性材料试块的抗折强度预定。 产品符合GB/T17671、GB3350、BS4550、ISO679标准要求。 【主要技术参数】： 最大试验力 单杠杆时 1000N 双杠杆时 5000N 示值精度 ±1% 单杠杆出力比 10:1 双杠杆出力比 50:1 加载速率(双杠杆) 50N/s 抗折夹具 加荷辊及支撑辊直径 Ф10㎜ 支撑辊距 100±0.1㎜ 隔板间距 46㎜ 净重 ≈85㎏ 【仪器 操作】 1、操作室温：20±2℃，相对湿度＞50%。 2、接通电源，调整零点（调零配重砣，使游砣在“0”位上，主杠杆处于水平）。 3、清除夹具上杂物，将试体放入抗折夹具内，调整夹具将试件夹紧，使主杠杆产生一仰角。 4、启动按钮，试件折断后读取抗折强度数值。 5、按压游砣上的按钮，并推动游砣回到“0”位。 6、保持仪器清洁、干燥。刀刃与刀刃承间不得有任何润滑油，以免粘住灰尘....