产品名称：水泥胶砂流动度测定仪，胶砂流动度测定仪，水泥胶砂流动度测定仪价格

产 品 说 明

【产品名称】NLD-3型水泥胶砂流动度测定仪 （又称跳桌) 产品简介】 主要用于水泥胶砂流动度试验。产品符合GB/T2419-2004标准要求。主要用于测定火山灰质硅酸盐水泥，砌筑水泥的胶砂流动数值，以确定水泥胶砂标准稠度之用水量，是大中院校、建材、建工、道路交通、实验室只要测试设备。 【主要技术参数】： 振动部分总量 4.35㎏±0.15㎏ 振动部分落差 10㎜±0.2㎜ 振动频率 1Hz 振动次数 25 净重 ≈20㎏ [装调试] 须可靠接地，仪器用膨胀螺栓固定在基座上。仪器基座由混凝土浇筑而成（或砖混基础），底面尺寸约为400mm×400mm，高约690mm。在基座和仪器机架之间宜填垫圈（见图八.基础安装图），可通过调整垫圈高度调节桌面水平。仪器安装后，其桌面沿彼此成直角的两个直径方向测量时均应成水平。跳桌安装好后，采用流动度标准样(JBW01-1-1)进行检定，测得的流动度值如与给定的标样流动度值相差在规定范围内, 则该跳桌的安装及使用性能合格。 [方法] 试样的制作与填装方法按GB2419-2005和GB17671-1999的有关规定，也可参照本说明书附录。 1、使用前，请用检规检查落距。 2、将插头接入计数器后对应孔内，将计数器接通电源。 3、如跳桌在24小时内未被使用，先空跳一个周期25次。 [护与保养] 使用完毕后，应擦净仪器，清除仪器周围残留胶砂，用轻油稍稍润滑推杆、桌面和凸轮表面。长期不用，仪器应防尘保护，控制器放置在包装盒内。 如仪器不计数，请检查接近开关是否松动、与凸轮间隙是否为1mm~2mm，如有偏离或松动，请调整间隙后紧固。.