产品名称：新标准抗压夹具 水泥抗压夹具    抗压夹具

产 品 说 明

【产品名称】 新标准抗压夹具（水泥抗压夹具） 主要用于水泥抗压强度的检验。 【技术参数】 毛重/净重 5kg 包装尺寸 - 电压功率 - 上、下压板长度 40mm 上、下压板宽度 >40mm 上、下压板自由距离 >45mm 【技术要求】 １、定位销直径：5 毫米；两个定位销的中心间距：68．5 毫米。 ２、框架底部下压板装配孔：φ50 毫米；中心定位孔：φ8x8 毫米。 ３、上、下压板硬度：HRC50-55。 ４、上、下压板工作面光洁度不低于△7，平面度不大于0．03 毫米，其余部分光洁度 不低于△5。 ５、座球面半径：25 毫米；球座凸出上压板的高度：11 毫米。球座凸面部分光洁度 为△7，凹面光洁度为△9。由球面中心到边缘的2/3 处应有－宽虔4-5 毫米的环带，保 证球座凸凹面为环状接触。 ６、上压板两端面处刻有中心线（中心线的宽度为 0．2-0．3 毫米），保证定位销到 压板中心的距离。 ７、抗压夹具不放试体时，若加压到工作位置，压力机不应有负荷示值。 ８、抗压夹具的零部件不得有碰伤或划痕。.