粗粒土渗透仪

简介

本试验符合DL/T5356-2006水电水利工程粗粒土试验规程，试验方法采用渗透水流从下向上，适用于粗粒类土，用于测定粗粒土的渗透系数、干密度、孔隙率、渗透降坡，渗流流速等参数。

一、	技术参数

1、	试筒规格：ф300㎜

2、	试筒高度：340㎜

3、	供水箱规格：ф510㎜、高度500㎜

4、	量筒：1000ML

5、	量筒：100ML

6、	整机重量：

二、	使用方法：

1、	将下进水口与供水管相连接，使仪器充水，检查仪

器的各部件是否有堵塞和漏水等。检查完毕，降低供水箱，使仪器中水位与下透水板的下沿齐平。

2、	取去顶盖，在下透水板上铺设滤网，沿筒身壁和滤网之间的接触缝隙涂一圈止水材料。

3、	开启全部测压孔，使之处于排气状态。

4、	试样宜分3～5层装填，每层的级配应相同。装填分层厚度：砂类土可为2㎝～3㎝；砾类土可为试样最大粒径的1.5～2倍。必要时可酌加相当于试样质量1%～2%的水，拌和均匀后在进行装填。

5、	将每份称好的试样均匀分层装入量筒，用击实锤击实并达到要求的高度，对于风化石渣或者击碎的土料可采用振动加密法。

6、	试样在仪器中采用毛细管饱和法进行饱和。调节供水箱高度，使供水箱水位略高于试样底面，在缓慢提升供水箱，每提升1㎝，应稳定10min后在提升供水箱。随试样水位的上升，接通相应的测压管，待水溢出出水口为止，使试样充分浸润饱和。此时各测压管水位应与出水口水位齐平。

7、根据试样中的细粒含量，初步判断试样渗透变形的破坏形式：当为管涌破坏形式，渗透初始坡降宜为0.02～0.03,递增值为0.05,0.10,0.15,0.20,0.30,0.40,0.50,

0.70,1.00,1.50,2.00，以后按1.00～2.00递增，当接近临界坡降时，渗透坡降递增值应酌量减小；当为流土破坏形式时，数值可适当增大。

8、按上述规定逐次升高水头。每次升高水头后，应使出水口水流出流30min～60min,待水流稳定后，测记各测压管水位并用量筒测读渗水量。每级水头下测读次数不应少于三次，每次测读时间间隔视渗水量大小而定，宜为10min～20min,同时测读进出口水的温度。当三次测读的水位及渗水量基本稳定，即可提升至下一级水头。取读数接近的三次平均值作为试验值。对非管涌土，时间可适当延长。

9、应观察试验过程中出现的各种现象，如出水的浑浊程度，气泡冒出，细颗粒跳动、移动或被水流带出，土体悬浮，渗流量及测压管水位的变化等，并进行详细描述。当出现临界坡降或破坏坡降前兆时，应及时调整坡降递增值。

10、当试样发生破坏或水头无法再继续增加时，即可结束试验。对于只需进行渗透系数测定的渗透试验，可在出现临界坡降后，继续施加1～2级水头后结束试验。

11、试验结束后，关进水口，吸取试样上余水，观察试样变化，根据需要量测试样试后高度。加有荷载的试样应及时卸荷并观测回弹情况，卸下顶盖，吸取试样上余水，卸除上透水板。放尽仪器余水，拆除试样。根据需要，测试样试后颗粒级配。

12、在进行试验的同时，宜绘制渗透坡降与渗流速度关系曲线。以渗透坡降为纵坐标，以渗流速度为横坐标，绘制在双对数坐标纸上，必要时还可绘制渗流速度与时间关系曲线。根据曲线变化，及时调整每级水头的持续时间和水头的级差。

四、试验成果整理应符合DL/T5356-2006要求。

五、试验完毕清理好以便下次使用。