产品名称：土工布透水性测定仪 土工布渗透系数 土工布垂直渗透仪 土工布渗透系数测定仪 土工合成材料透水性测定仪

土工布透水性测定仪是运用JIGAOTEST系统设计研发的一款用来检测土工合成材料及相关复合材料在垂直方向水流透过率的测试设备。　【适用范围】：用于土工织物及复合材料垂直渗透性能的测试。

土工布透水性测定仪技术参数：

最大水头压差：250mmH2O(2450pa)水位分度值：1mm，夹持器内径：50±0.5mm，适用试样厚度：≤20mm，时间控制器：0～99.99秒，量　　　筒：1000ml(分度：10ml)，水位分度值：1mm，温度计范围：0～50℃(精度0.1℃)，电　 　源：AC220V±10%    50Hz    100W，外形尺寸：400×500×850mm，

重　　量：45kg

土工布透水性测定仪【适用范围】：用于土工织物及复合材料垂直渗透性能的测试。
【相关标准】：GB/T15789、JTG E50、SL/T235、ISO11058、ASTM D4716

注意事项：

1.　使用该仪器时，要认真阅读技术说明书，熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项，严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。
2.　初次使用 人员，必须在熟练人员指导下进行操作，熟练掌握后方可进行独立操作。

3.　实验时使用的仪器设备及器材，要布局合理，摆放整齐，便于操作，观察及记录等。
4.　 土工布透水性测定仪设备通电前，确保供电电压符合仪器设备规定输入电压值，配有三线电源插头的仪器设备，必须插入带有保护接地供电插座中，保证安全。
5.　使用时，其输入信号或外接负载应限制在规定范围之内，禁止超载运行

一、概述
       土工布透水性测定仪用于测定各种类型土工布的透水性能，其性能符合GB/T15789-2005《土工布透水性能测试方法》标准中对仪器的要求。 
二、土工布透水性测定仪原理
    在规定条件下，测定垂直通过单层土工布的水流量。

主要技术参数

1. 最大水头压差：250mmH2O(2450Pa)
   2.夹持器内径：ф50±0.5mm
   3.试样最大厚度：20mm
   4.时间计数器：0~99.99
   5.温度计范围：0~50
   6.量筒：1000mL(10mL)
   7.电源：220v
   8.仪器外形：400X500X850mm
   9.重量：25kg
四·结构
    仪器由机座，容器，夹持器，控制管路，控制电路等部分组成。（见图——外形图）
    1，机座12前方装有控制面板，面板上装有【工作】按键8·时间计数器9，电源开关10，时间计数器可以进行时间设定。机座下面装有4只可调垫脚13，调节垫脚使仪器保持水平。机座内装有电磁阀，管路等元器件。
     2，夹持器21通过定位支承销19安放在内容器6内。内，外容器连成一体，各有出水口与管路连通，上夹持器与有机玻璃水位量筒4连成一体，下夹持器为一开圆孔压板，通过压紧螺母20压紧下夹
板，将试样夹紧在夹持器中间。夹持器安放在定位支撑销19上，水位量筒4有刻度一面朝面板方向，以方便观察。
     3、进水口18外接稳压水源，流量控制开关5控制水流导通及流量大小，时间计数器控制电磁阀的动作转换以确定溢出水口17或取水口11流出。按下[工作]键8后，时间计数器9开始计时，当时间计数器未达到设定值时，溢出水由取水口11排出，此时用容器将测试口流出水量全部收集，再用量筒测出收集水量；当时间计数器达到设定值时，电磁铁动作，此时溢出水由排水口17排出。当实验完毕后，打开放水口18开关，将仪器内的水排干。
     4、控制电路
见图二—电路图
五、工作条件
1、透水性测定仪应放置在平整、稳固的工作台上，高度以方便操作为宜。
2、供水压力稳定，水压波动不宜过大。
3、环境温度：10~25℃
4、电源：Ac220±10%      50Hz      接地可靠。
六、土工布透水性测定仪操作步骤
1、装夹试样：取出夹持器21，松开压紧螺母20，将试样平整地放置在下夹持器平面上，压上上夹持器，然后拧紧压紧螺母20，将夹持器安放在定位支撑销19上。
2、打开电源开关10，在时间计数器9上设定收集时间值（本仪器时间计数器9的范围为0～99.99秒，按GB/T15789-1995，设定时间）>10秒）
3、确定放水口18处于关闭状态，进水口16外接稳压水源后，打开流量控制开关5，将出水嘴2对准水位量筒4往仪器内注水，直至水位超过试样平面达到内容器6的高度，此时水头压差为零。
4、待水平面稳定后继续注水，水开始溢出内容器，调节流量控制开关5控制水的流量已得到固定的压差，即水位量筒4的水位稳定，此时溢出的谁通过排水口17排出。
5、待水头压差稳定30秒后，按下【工作】键8，时间计数器9开始计时，同时电磁阀转换出水口，此时溢出水流通过取水口11流出。流出水量用容器收集，再用量筒测出具体数值，精确到10mL（收集的水量应>1L，如不到1L，应酌情加大时间设定值）；达到设定时间后，电磁阀动作，此时溢出水从排水口17排出。
6、在进行上步骤的同时，读取温度计3上的温度值，水温应在10～25℃(精确到0.1℃)。
7、重复第6.3～6.6条步骤。总共得到5组读数，水流速度均匀分布在0mm/s—60mm/s之间。试验时水流速度从高做到低。
8、重复第6.2～6.7步骤，在同一水压下将余下试样测试完毕。
9、关闭电源开关9，拔下电源插头14。
10、打开放水口18将仪器内的剩水排空。
11、将测试数据按GB/T15789-2005处理。

[关键词]：
TSY-1型  土工布透水性测定仪 土工布透水性测定仪　土工布透水性 透水性测定仪 透水性测定 透水性测试仪　透水性试验仪 透水性实验仪 土工布透水性测试仪 土工合成材料透水性　土工合成材料透水性测定仪 土工材料透水性测试仪 土工透水性实验仪 土工布透水仪 土工布透水试验仪