产品名称：土工布有效孔径测定仪，土工布有效孔径，土工布等效孔径测定仪

一、概述：

土工布有效孔径测定仪适用于所有类型土工布产品有效孔径的测定,其性能符合GB/T17634—1998 《土工布及其相关产品有效孔径的测定——湿筛法》标准对仪器的要求

二、土工布有效孔径测定仪测试原理：

土工布有效孔径测定仪以不加张力的单层土工布及其有关产品试样作为筛网，在规定的振动频率和振幅下，对试样及级配颗粒材料进行喷水，使颗粒级配材料通过试样。以通过的颗粒材料和特定粒径表示试样有效孔径。

三、土工布有效孔径测定仪技术参数：

1、 夹持器内径：Φ176mm

2、 振动频率：50Hz

3、 振动幅度：1.5mm(振动高度3mm)

4、 时间设定：分两档 0～99.99s

0～99分59s

5、 匹配电机: 2800r/min 550W

6、 电    源：Ac220V±10%   50Hz

7、 外形尺寸：680×420×750mm

8、 重    量：50Kg

四、土工布有效孔径测定仪仪器结构与工作原理：

1、外观

土工布有效孔径测定仪由底板、外罩、夹持器与筛分装置、喷淋系统等部分组成。

底板四角开有安装槽，可用螺栓将之固定在基础上或工作台上；外罩左上角控制区装有计数器、电源开关、启动键。外罩与筛分振动装置不直接触，减少振动影响。

喷淋系统安装在底板右侧的支柱上，由进水口、流量开关、金属软管、莲蓬头组成，莲蓬头上配有一防溅盖，使用时莲蓬头放置于透明罩内，盖上防溅盖，并扣上夹扣，以防止水溅出。收集槽与振动头刚性联接，左侧设有收集管，收集槽底配有支持网栅，试样平铺在网栅上，用夹持器将之压紧，然后用翻转螺栓和星形把手压紧。

翻转螺栓和星形把手的具体操作方法为：由于收集槽与夹持器间的防渗水要求，其外壁安装有密封圈，因此有两只启盖螺栓上开有长口槽，当夹持器难以取出时，可利用启盖螺栓反向旋转，其卡口会提升起夹持器，以方便操作。

2、土工布有效孔径测定仪传动系统：

由附着式混凝土振动器通过皮带——齿轮带动偏心轮转动以带动振动头产生一定振频与振幅振动。电机与振动元件分离安装，平板与底板通过四个弹簧减振柱支承。振动头与平板也采用弹簧减振柱联接，以减少振动对仪器的影响。

五、土工布有效孔径测定仪外部环境：

1、工作台平整、稳固、并且有良好的抗振性能。

2、与对振动较敏感的仪器隔离。

3、温度10～30℃   湿度≤80%

4、电源：Ac220V±10%    50Hz

5、外接供水须稳压水源(建议300KPa压力下流量500mL/min)

六、土工布有效孔径测定仪操作步骤：

1、取出夹持器，将试样平整无强力地平铺在支承网栅上，然后用夹持器将之压紧，试样应保持水平。

2、将按标准选取的颗粒材料均匀地撒在试样上。

3、进水口外接稳压水源，将莲蓬头放置透明罩内，盖上防溅盖，并扣上夹扣，打开流量调节阀，对试样进行喷水。

4、在计时器上设置振动时间(按GB/T17634-1998标准可设置为600秒，本仪器计时器具两档计时功能，分别可设置范围为0～99.99s和0～99分59s)。

.打开电源，开始测试。

5、通过试样的颗粒从收集槽流出，将之收集。

6、到达设定时间后，使仪器停止振动.

7、收集未通过的颗粒材料与试样。

8、再装样按启动键复位。

9、测试结果按GB/T17634-1998标准处理。

10、仪器结束后，关闭电源，并清洁仪器。

七、土工布有效孔径测定仪注意事项：

1、本仪器工作时具有一定振频，工作台须与其它设备隔离。

2、如采用砂土作试验颗粒，请注意对仪器的清洁工作。

3、试验结束后，请将土工布有效孔径测定仪内的水与杂物清放干净。

4、对于偏心轴与支承弹簧，以及其它动作部件应定期加注润滑油。

沧州智晟试验仪器厂经过设计改进，研发出新一代比较先进实用的土工布检测仪器设备：电子土工布强力试验机、土工合成材料耐静水压测定仪、土工布有效孔径测定仪、土工布磨损试验仪、工合成材料渗透系数测定仪、土工合成材料水平渗透仪、土工合成材料水平渗透仪、土工合成材料直剪仪、直剪拉拔摩擦试验系统、土工合成材料淤堵试验仪、土工合成材料蠕变试验系统、排水板通水仪、数显土工合成材料厚度仪该产品已投入国内市场，深受用户好评。望广大客户来电来函咨询 0 31 7—4 6 0 4 7 6 0

QQ：2559895903      土工布有效孔径测定仪