产品名称：负压筛析仪，负压筛析仪价格，筛析仪

设备名称：负压筛析仪

设备型号：FYS-150B

一、简要概述
　　按国家标准GB1345-91（水泥细度检验方法80um筛析法）进行检验的专用仪器，是试验室及水泥专业科研单位必备仪器。

二、技术参数
　　筛网目孔边长：0.08mm 　　负压筛内径：φ150mm 　　
     负压可调范围：-4000～-6000Pa 　　喷气嘴转速：30r/min 　
   　负压源功率：900W

三、工作原理
　　FSY-150型水泥细度负压筛析仪利用气流作为筛分的动力介质,工作时,整个系统保持负压状态,筛网里的待测精粉末物料在旋转的喷气嘴喷出的气流作用下呈流状态,并随气流一起运动,研发单位试验仪器厂技术电话0 3 1 7-4 6 0 4 7 6 9其中粒径小于筛网孔径的细颗粒由气流带动通过筛网被抽走,而粒径大于筛网孔径的粗颗粒则留在筛网里从而达到筛分的目的.若筛分系统中联用一只小型旋风收尘筒,则可把通过筛网的细颗粒从气流中收集,收集率可达90%以上,从而减少了吸尘器清灰次数. 　　
水泥细度负压筛析仪结构:组成 　　
   FSY-150型水泥细度负压筛析仪主要由筛析仪和工业吸尘器两大部份组成一整体.真空压力表可测负压,收尘筒用来收集灰尘.

四、使用说明: 
   将试验筛置于筛析仪上,检查密封性能:然后,将样品按要求数称量,倒入试验筛内,盖上筛盖.插头插入电源座（注意:电源座必须接地）,按所需筛分时间开启开关,筛析仪开始工作:自动停机后,将试验筛内的筛余物称量,就可得出筛分测试结果.

五、操作规程
　　1）将试验筛置于筛析仪上，检查密封性能。 　
　   2）将试样按要求数称量，倒入试验筛内，盖上筛盖。 　　
      3）插头插入电源座（注意：电源座必须接地）。 　　
      4）按所需筛分时间开启开关，筛析仪开始工作。 　　
      5）自动停机后，将试验筛内的筛佘称量，就可得出筛分测度结果。 　　
      6）每次使用后，应及时进行清扫，清洁外壳，可用沾有肥皂水的软布揩擦，不可用汽油揩擦。筛网有堵塞现象时，可将筛网反置在筛析仪上，盖上筛盖进行反吸一段时间

六、使用注意事项
　　1.定期倒掉集尘瓶中的水泥。 　　
      2.如果使用一段时间后负压达不到国标要求（-4000～-6000pa）时，请清洁吸尘器中的收尘袋。 　　
      3.吸尘器连续工作不应超过15分钟，否则易过热烧坏。