导热系数测定仪

技术特性

一、	概述

导热系数综合测试系统是依据GBl0294-2008标准设计制造，用于检测绝热材料导热系数的专用设备。

导热系数(或热阻)是保温材料主要热工性能之一，是鉴别材料保温性能的主要技术指标。近几年来，随着建筑节能法规的出台，我国对建筑节能越来越重视。因此，准确测定该参数是十分必要的．对于合理选材具有十分重要的意义。

二、	主要技术指标

1、  试件规格300X300(mm)

厚度10～40(mm)(优选厚度25mm)

2、  冷板温度5℃～50℃

3、  热板温度：室温～80℃

4、  测试准确度≤2％

5、	 测试重复性<1％

6、	源电压AC 220V  总功率2KW

7、	使用环境：10℃-40℃(建议使用环境为带空调的实验室，温度范围为：25±5℃)

8、	外型尺寸：长X宽X高

800 X 600 X 1600(mm)

三、	工作原理

导热系数测定仪，采用双试件测定装置，防护热板组：包括加热单元、冷却单元。

加热单元分为在中心的计量单元和由隔缝分开的环绕计量单元的防护单元，并装有绝热装置。

加热单元采用双热面加热器冷板与双热面对称布置，根据试件的厚度设定移动冷板的空间将被测试件垂直放置在两个相互平行具有恒定温度的平板中，在稳定状态下，试件中心测量部分具有恒定热流，通过测定稳定状态下流过计量单元的一维恒定热流Q、计量单元的面积A、试件冷、热表面的温度差△T，可以计算出试件的热阻R，根据试件厚度，就可以准确计算出试件的导热系数值。

四、	主要结构特点

1、双试件装置：双面热板、双面冷板采用目前世界上最先进的高分子材料制作，它具有耐高温、导热性能优良等优点，与试件可紧密接触，从而可提高导热系数值测定的精确度；

2、制冷系统采用全封闭进口压缩机组，具有运转噪声小，降温速度快，使用寿命长等优点；

3、导热系数测定仪冷却单元与制冷系统的蒸发器连成一体，从而极大提高了制冷效率；

4、装夹试件完全自动化，根据试件的厚度设定移动冷却单元与热单元的空间只需点一下电脑装夹命令，即可夹紧；

5、微机控制系统：由计算机，打印机组成，完成信号检测

信息数据处理、温控、时控、状态恢复、系统校准、报表打印等功能；

6、考虑到设备应用于空调房间，环境温度适宜。从而使普通商用计算机作为本仪器的数据分析与处理单元成为最佳选择，与类似产品而使用工控机的产品来说，极大的降低了产品的造价。为用户节约了购置设备的成本；

7、本仪器的计算机端软件采用美国NI(National Instrument)公司著名的测控软件LabView编写。极大的体现了“软件就是仪器”的设计思想。本仪器的测量控制与此软件相辅相成，与使用普通微软VB、VC等通用软件环境编写的软件相比、可极大的提高实时性、提高测控的准确性、曲线显示的精确性、数据分析的准确及全面性；

8、本仪器的测制系统核心采用16位具有RISC（精简指令集）哈佛结构的嵌入式微处理器，具有处理速度快、数据运算量大（可对采集的数据进行快速FFT变换，从而提高采集数据的准确性，消除偶然误差和系统误差）、抗干扰性能强等优点；

9、本仪器的测温传感器采用数字温度传感器、无论从传感器的抗干扰性、测量的准确性等方面都是模拟温度传感器所无法比拟的；

10、本仪器与计算机的通信接口采用标准通用串行总线接口(USB接口)，数据传输速率理论值可达到12MB/S，另外，因USB接口具有即插即用的特点，从而极大的方便了用户对本仪器的使用便捷性；同时也避免了利用：串口/USB转换线带来的通信不稳定的缺点；

11、本仪器配套的计算机端软件主界面主要内容包含：菜单区、快捷键区、大视域曲线显示区、数据设定区、左右试件测试数据显示区、时间与功率显示区、操作区等8个区域，其中，曲线显示区可在测试过程中实时分别或整体显示左右试件的温度、导热系数、热阻等物理参量的测试数据，具有极好的可视化效果，曲线区域光标类型可选，同时可实时追踪光标位置的物理参量的坐标值；而常用的一些操作（如：左右夹紧装置、上夹紧装置、启动测试、停止测试）均集中于操作区，从而可使应用人员无需培训即可应用本系统；数据显示区域显示的物理数据模拟了段位式数码管的显示效果，可极大的减轻操作人员的视觉疲劳；

12、本仪器具有掉电后设备工作状态自动存储功能，同时，设备工作状态、温度自动控制完全依赖于仪器本身的测控系统，从而极大的降低了本仪器对计算机的依赖性，测试过程中，在还没有达到平衡点之前，计算机完全可以关闭或移作他用，本仪器可自动对设备工作过程进行控制，同时，这一点也是本仪器可使用商用机而非工控机的一个主要前提，从而为购买本仪器的用户节省了购置成本；

13、本仪器的温度控制系统采用了增强型先行PID（比例、积分、微分）算法，温度跟踪精度可达0.01℃, 远高于国家标准0.1℃的精度要求，具有达到平衡点时间短（1.5-2小时） 温度控制精确等特点；

14、本仪器具有超温自动报警及超温停机功能；

15、远程在线服务,我公司技术人员可以通过internet或者电话、网络, 在使用单位允许的情况下直接监控使用单位仪器的运行情况,方便指导用户使用.协助用户解决疑难问题.我司的远程售后服务主要有3种方式, 远程控制, 在线留言系统, 热线电话支持.

16、强大的售后服务可以极大提高客户的工作效率，本公司具有完善的售后服务体系，售后服务人员均经过为期一年的计数培训，具有良好的技术及服务素质。针对本仪器，在正常使用情况下造成的仪器损坏或质量问题，一年内本公司负责免费维修及更换损坏的器件，一年后，仪器免费维修、对器件更换只收取器件的成本费，整机终身保修。