一、概述

建筑材料可燃性试验仪是我公司根据GB8626《建筑材料可燃性试验方法》研制出的产品。该产品可对建筑材料是否具有可燃性进行试验。

二、主要参数

1、箱体高度700×400×810mm

2、试样尺寸250×90mm

3、试件最大厚度60mm

4、燃烧器喷嘴孔径φ0.17mm

三、结构及安装

l、结构

该试验仪由燃烧试验箱、燃烧器、试验支架、调节阀等几部分组成。液化气（丙烷）罐自备

2、安装

按照图一所示，将底座放入箱体内，固定套、试样架等按图示安装好。将燃烧器放在试样前。燃烧器拉杆从箱体外箱体内拧在燃烧器底座上。将丙烷表与液化气罐连接上，将调节阀与丙烷表的另一端用塑料管连接好，用气动管将调节阀与燃烧器连接起来。

四、试验操作

1、选用合适的点火定位器，放在燃烧器顶端。

2、试样放在试样夹内，挂上。

3、燃烧器接近试样对好位置后，把底板上直尺锁紧定位。

4、将滤纸放在铝箔制的收集盘内，放在试件下方。

5、将燃烧器立起，打开调压阀旋钮，用电子点火器在喷嘴上点火，逐渐调节火焰长度至20mm左右，将燃烧器倾斜45度，按照标准要求的距离给试样点火。

五、注意事项

1、燃烧器点火前，应将燃烧器上的气动调节阀调大，然后将调压阀旋钮逐渐调节。点火后，可通过调压阀旋钮调节火焰大小，也可通过气动调节阀微调。

2、点火前，液化气罐与燃烧器应保持距离，以保安全。

3、箱体内烟应通过抽风罩排出室外。

六、以下物品如需要，请与公司联系购买：

丙烷表、风速计、计时秒表

1箱体    2立柱    3固定套  4螺杆

5试样    6试样夹    7螺钉    8燃烧器

9气动调节阀 10 网蓝    11底座

熔化收缩制品试验

1  横向锁紧钮  2横向微调钮  3纵向锁紧钮

4纵向微调钮  5丝杠  6试样夹  7锁紧盯