磁力反应釜结构简介和工作原理：

1、实验室磁力反应釜主要由釜体、釜盖、联接法兰、磁力搅拌器、加热器、阀门、冷却盘管，安全爆破阀、压力表、控制仪等部件组成。

(1)、釜体、釜盖采用金属材料304衬哈氏合金加工制成，釜盖为整体平盖，釜体为整体的圆棒料加工而成的，釜体与釜盖的密封采用垫片密封。

(2)、联接法兰：法兰材料为35CrMoA，法兰上有周向均匀分布的螺栓，通过拧紧螺母达到密封，密封可靠无泄漏。

(3)、磁力搅拌器：是由伺服电机驱动外磁钢体转动，外磁钢体通过磁力线带动内磁钢体、搅拌轴及搅拌桨叶转动，从而达到搅拌的目的。为了保证磁力搅拌器的正常运行，磁力搅拌器上设有冷却水套，每次开机之前必须在冷却水套之间通入冷却水来降低温度，确保磁力搅拌器的磁性材料不退磁；请从磁力搅拌器的下水嘴进水，上水嘴出水。

(4)、加热器：反应釜的加热是通过电加热管加热，具有导热效果均匀、加热速度快、使用寿命长等特点，出线通过接线盒、电缆线与控制仪相联；加热炉上部炉圈两侧开有卡槽，釜体两侧装有吊柱，将吊柱与卡槽对准装入后向右旋转即可将加热炉固定于釜体上，反之即可拆下。

(5)、在釜盖的上部、侧部装有搅拌口、测温口、进气口、排气口、压力表安全爆破阀口等，外接阀门、压力表、安全爆破阀、测温保护管等均采用圆弧与圆弧线接触形成密封，通过拧紧螺母达到密封。

(6)、进、排气口配针形阀开在釜盖的上部，可通过此阀门用来通气、排气及抽真空使用。

(7)、冷却盘管系统：在釜盖的上部开有进水口和出水口，当需要降温时，请从一端口通水，另一端口为出水口，如果釜内温度较高时，由于水通入后气化产生压力所以釜内温度高时很难通入水，建议降至100度以下通水；冷却盘管为6mm的316L管与联接接头焊接而成的，因管径较小管壁较薄，所以使用及清洗过程中应必免碰撞或敲击。

(8)、测温口配保护管是用来放置测温铂电阻用的，它是用密闭的316L管通过螺纹与釜盖相联接。

(9)、压力表：压力表和安全爆破阀口共用一个口，压力表用来测量釜内的压力。安全爆破阀口安装安全爆破阀，安全爆破阀：由爆破片、压环装配组成的压力泄放安全装置，当爆破片内侧压力差达到预定的温度下的预定压力值时，爆破片即可爆破泄放出压力介质。

(10)、釜盖升降及釜体翻转装置：釜盖可通过转动丝杆上下升降釜盖，当反应结束降至常温时，将加热炉取下，将法兰螺母拧开，将釜盖升起，转动翻转减速机手柄即可将釜体翻转将内部物料倒出，完毕后用手扶住釜体底部转动翻转手柄将釜体转动至原位。

2、控制仪结构及原理：

(1)、概述：反应釜控制仪是专为反应釜配套而设计，能对反应釜内部温度、加热器的温度、加料罐的温度进行准确的控制，通过变频器调节搅拌转速并有显示表显示搅拌转速，显示工作时间等参数进行综合控制与显示的专用设备，其具有控制精度高，体积小，操作方便等优点被广大用户所采用。

控制仪外壳采用成品机箱壳，所有电器元件均组装入面板和底台上，便于维护和检修。面板上装有总电源开关，控温表选用厦门宇电产的PID智能程序控温表，搅拌转速调节由变频调速器来调节，装有电机电流表，加热电压表，工作时间显示表，搅拌转速显示表。箱壳底部装有接电源、接加热炉、接电机、接测温传感器、接测速元件等接线柱及插座，并装有电源总保险、加热保险、电机保险等。

(2)、主要技术指标：

温度：输入信号：铂电阻pt-100型测温范围：0-400℃显示精度：±0.5℃%F.S

控制精度：±5℃加热功率:220VAC4KW

转速:显示范围:20-800r/min显示精度:±0.5℃%F.S控制精度:±3r/min

电机功率:220VDC600W

工作时间显示:0-9小时59分

功耗:≤8VA

电源:AC220V±15%

工作环境:温度0-50℃,湿度<85%

(3)、工作原理：

当接通电源后，安装在反应釜上的温度、转速传感器将相应的信号传送给反应釜控制仪，控制仪将相应的信号进行显示的同时，分别通过温度信号与温度设定信号进行比较后，对加热功率进行PID规律的通断式或调相式调节，使实际温度达到与设定温度相一致的目的，因你所订购为厦门宇电智能程序PID控温表，具体详细使用方法请参照厦门宇电所提供的使用说明书操作。

通过转速信号与转速设定信号进行比较后，对电机转速进行PID规律的调节，使实际转速达到与设定转速相一致的目的。

(4)、使用方法：

1、按照控制仪接线端子的标识，将控制仪电源、加热器、电机电源、温度传感器、转速传感器及地线等全部接妥，检查无误后接通电源，电源电压为380V带零线。

2、温度部分的调整：请参阅所匹配温度表说明书操作，建议用户初次使用时设定好程序直接采用自整定方式，通过仪表自整定确定P、I、D参数值，但这种方式在第一次使用时，所用的恒温时间比较长，控温精度要在三次整定完成后方可确定比较准确的P、I、D三个参数，己后用同样参数则不需要再次起动自整定功能，可将温度控制比较准确。

3、转速部分的调整：当开机时按住转速向上调节铵钮转速即可增加，反之向下按钮转速即可减少，当你在按剪的过程时显示值为闪烁值，此时为你设定的转速值，当显示值不闪烁时则为实际转速值。

磁力反应釜最容易出现的故障是磁力搅拌器部份，如果发现搅拌轴摆动量大或者使用过程中出现异常声响就需要将磁力搅拌器的轴套进行更换，振泓实验室反应釜维修时请按以下操作步骤进行维修。

1、将釜盖上的螺母拧开将釜内物料取出，如反应易燃易爆或有毒介质应先清洗干净。

2、将釜盖部件连同磁力搅拌器一起取下来，用扳手将磁力搅拌器拆卸。

3、将顶封帽和冷却体与密封罩体连接的螺纹卸开，将密封罩体连同内外磁钢转子和上搅拌轴出，这样支承冷却体就取下来了。

4、取出并更换石墨复合轴套。为防止轴高温膨胀，挤住搅拌轴，石墨复合轴套应采用间隙配合。如配合较紧，装配时需修磨轴套。

5、用手把住上搅拌轴，将内磁钢转子和顶端封头向上捅出，然后卸下并更换石墨复合轴套。

6、注意：装卸时外磁钢将以较大的磁力把内磁钢转子向内吸入，装卸时注意不要挤手。

7、搅拌轴磨损严重的需要更换，其配合表面必须光滑。新换上的轴套手动盘车应运转自如，不得有阻滞卡死现象。

8、在维修过程中，注意不要用硬物碰伤内磁转子。

9、上下轴承全部重新安装完毕，应进行气密性试验。确认各密封部位无泄漏后方可投入生产使用。