DRCD-3030B型智能化导热系数测定仪双平板导热系数测定仪导热系数测定仪导热仪导热测定仪

导热系数平板导热仪防护热板法导热仪

沧州智晟试验仪器厂向您推荐导热系数测定仪是我厂在国内最先自行研发成功并投入运行的产品之一,沧州智晟试验机厂凭着对“导热系数测定仪”精湛的工艺技术，配备出色的售后服务，让“导热系数测定仪”在国内市场畅销数十年,经过多年的努力，沧州智晟试验仪器厂已是各大科研单位，学校，企业用户的首选供应商。“导热系数测定仪”技术电话：(10317-4604769QQ：2292848476)

一、概述

导热系数综合测试系统是依据GBl0294-88标准设计制造，用于检测绝热材料导热系数的专用设备。

导热系数(或热阻)是保温材料主要热工性能之一，是鉴别材料保温性能质量的主要标志。近几年来，随着建筑节能法规的出台，我国对建筑节能越来越重视。因此，准确测定该参数是十分必要的．对于合理选材具有十分重要意义。

二、主要技术指标

1、试件规格300X300(mm)

厚度10～40(mm)(优选厚度25mm)

2、冷板温度5℃～50℃

3、热板温度：室温～80℃

4、测试准确度≤2％

5、测试重复性<1％

6、源电压AC220V总功率2KW

7、使用环境：带空调的实验室内23±2℃

8、外型尺寸：长X宽X高

800X600X1600(mm)

三、工作原理

导热系数测定仪，采用双试件测定装置，防护热板组：包括加热单元、冷却单元。

加热单元分为在中心的计量单元和由隔缝分开的环绕计量单元的防护单元，并装有绝热装置。

加热单元采用双热面加热器冷板与双热面对称布置，根据试件的厚度设定移动冷板的空间将被测试件垂直放置在两个相互平行具有恒定温度的平板中，在稳定状态下，试件中心测量部分具恒定热流，通过测定稳定状态下流过计量单元的一维恒定热流Q、计量单元的面积A、试件冷、热表面的温度差△T，可以计算出试件的热阻R，根据试件厚度，就可以准确计算出试件的导热系数入的值。