土工布厚度仪 土工合成材料厚度仪  土工膜厚度仪 土工布测厚仪
产品编号：11419-212
产品型号：TSY-19

产品名称：TSY-19土工布厚度仪

沧州智晟试验仪器厂厂为您提供土工布厚度仪。
沧州智晟试验仪器厂厂向您推荐的土工布厚度仪是我厂在国内最先自行研发成功并投入运行的产品之一, 凭着对“土工布厚度仪”精湛的工艺技术，配备出色的售后服务，让“TSY-19型土工布厚度仪”在国内市场畅销数十年,经过多年的努力，我厂已是各大科研单位，学校，企业用户的首选供应商。“土工布厚度仪”技术电话：(0317-4604769    QQ：2292848476)

- 简介

土工布厚度仪采用杠杆原理，放大了加压力臂长度，在有限的空间和有限的砝码质量条件下，实行了对试样2kPa、20kPa、200kPa压力条件下测试其厚度。其仪器结构简单、造型美观大方、便于操作，是生产、检定土工布和土工膜厚度的首选仪器。
适用于GB/T13761«土工布厚度的测定方法»、T1112-2006«厚度测定»、ISO9863:1990«土工布在固定压力下厚度测定方法»等试验标准。是各类土工布和土工膜厚度测试的必备仪器。

技术参数：

压脚面积：25cm2（压脚直径：Ф56.42mm)

压脚重量5N（自重：510.2g四只）

二次压重20kPa±0.1kPa（压脚加压杆：509.8g）

三次压重200kPa±1kPa（压脚加法码：5098.5g）

（电子式）百分表：0～24mm

最小分度值：0.01mm

（机械式）千分表：0～1mm

最小分度值：0.001mm

（电子式）秒表

最小分度值：0.1S

外形尺寸：620×310×280mm(L×W×H)

重量：40kg

- 主要技术要求

2.1压脚面积：25cm2（圆形直径：ф56.42mm）
   2.2压脚重量：5N（2kPa±0.01kPa   压脚自重：510.2g四只）
   2.3二次压重：20kPa±0.1kPa（压脚加压杆：509.8g）
   2.4三次压重：200kPa±1kPa（压脚加砝码：5098.5g）
   2.5百分表：0~12mm最小分度值0.01mm
   2.6仪器外形：730x320x350mm(1xWxH)
   2.7仪器重量：25Kg

土工布厚度仪适用范围：用于土工布合成材料在不同的压力和规定的受压时间，测试其厚度。

土工布厚度仪符合标准：JTJ/T060-98《公路土工合成材料试验规程》

- 安装与试验方法

3.1仪器安装：
   3.1.1将土工布厚度仪拆箱后用干净的软绵布擦净包装木屑及其它尘粒，将其安放在适当高度的工作台面上，在四处底角下面各垫上一片软硬适                                                            度的橡胶板。
   3.1.2旋动底角调节螺钉，观看水准器使之气泡居中，并能使四只脚底扎实的接触橡胶板。
   3.1.3将附带的附件盒安置在旁边，以于备用。
   3.2试验步骤：
   3.2.1测试人员必须按相关试验方法标准取样，使试样处在符合方法标准要求的测试状态。
   3.2.2右手握住凸轮手柄逆时针转动，使凸轮顶起压板和挂在压板右边的加压砝码全部重量。
   3.2.3取出压板下的可换压脚，根据测试样品厚度选择压脚型号。0.5号适应测试土工膜、5号适应测试0.5~5mm厚度范围的土工布合成材料、10号适应测试5~10mm厚度范围的土工布合成材料、15号适应测试10~12mm厚度范围的土工布合成材料。
   3.2.4选好了可换压脚，用纯净的软布擦净基准板和压脚面，重新将压脚放到基准板上。注意压脚上的三角刀刃要对准压板下的倒置V型槽。
   3.2.5选标与安装：测量土工布选取百分表。（测量土工膜选取千分表，注：千分表自配）。将其插在表架孔中，表上触头碰到可换压脚上端面的时候，稍微往下移动0.1~0.2mm距离，螺旋锁紧螺母。然后将其表清零（或校零）。
   3.2.6轻轻提起可换压脚，将试样自然平放的插进基准板与压脚之间。放下压脚，使试样受到压力为2kPa±0.01kPa ，同时安秒表计时，使试样受压时间30s时，读取百分表（或千分表）数值。
   3.2.7重复上述操作，完成规定的试样测试件数。
   3.3根据需要选用不同的测试压力：
   3.3.1试样在20kPa压力状态下测试，重复3.2.6步骤后，将加压砝码1挂在压板右边的挂圈上，然后用右手将凸轮手柄往顺时针方向转动。使加压的重量完全由可换压脚的三角刀刃为支撑线时，同时按秒表计时，使试样受压时间30s时读取百分表（或千分表）数值。
   3.3.2试样在200Pa压力状态下测试，重复3.2.6步骤后，将加压砝码1和加压砝码2同时挂在压板右边的挂圈上，然后用右手将凸轮手柄往顺时针方向转动，是加压的重量完全由可换压脚的三角刀刃为支撑线时，同时按秒表计时，使试样受压时间30s时读取百分表（或千分表）数值。
   3.4每次检测结果必须要人工记录和计算。试验结果和试验报告根据试验方法标准要求，生产工艺需要而定。

- 使用注意事项

4.1必须安置在无化学腐蚀、远离振动源的工作室中，否则会影响测试结果。
   4.2任何一只可换压脚都有自身规定重量与形状，并与其压板、压重砝码2组合产生一组相关规定重量，在使用过程中要妥善保管，不得损坏几何形状或接触化学腐蚀品。
   4.3出厂时已经调节好调节砣与压力支点的关系，用户一般不得任意变动调节砣的位置关系，以免影响对试样的总压力。
   4.4型土工布厚度仪在使用中，若出现测试精度严重偏差应请专业人员维修，以免作出虚假试验报告。