HIOS    新款扭力计操作说明书

- 开关机

  - 按POWER键，ON指示灯(绿色)点亮，随后MODE、UNIT红灯亮起；LCD显示屏上四个8字闪烁，之后红灯亮，机器自检，自检过后，LCD显示0．点亮的指示灯为上次关机时的状态.注意在开机自检过程中,不要对机器进行任何操作．

  - 按POWER键,机器关机．

  - 在开机后１０分钟未使用，或使用过程中间，有１０分钟未使用，

机器会自动关机．

二. 单位切换

按UNIT键一次,单位切换在N.m和kgf.cm之间进行,相应的指示灯点亮

三. 模式切换

按MODE键一次，测量模式PEAK、TRAK、F.PEAK之间切换,相应的

指示点亮．

四.报警值设置

持续按SET键,直至LCD显示屏上显示原来的报警值（未设置的将显示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　００００）,并且最后位数字在闪烁,按“Δ”键,改变闪烁位的数字,按SET键, 改变位数,当设置好后,再持续按 SET键,退出设置状态．（此功能可以根据使用要求改变报警值）

五. 存储设置

1.存储状态进入：持续按M-SET键,直至指示灯亮;存储状态只有在PEAK和F.PEAK状态下使用.在TRAK状态时不对数据存储,存储单元在原来存储单元后面顺序排列.最多可以存储100个数据.

2.存储状态下测量：数据存储在每次手动复位(按RESET)或自动复位之后　　自动进行,存储时包括相应的单位（红灯指示）和正负符号（顺时针和逆时针测试）都将被保存．

3.查看存储值：在M-SET状态下,按下SET键，LCD显示屏开始闪烁显示 0001存储单元,闪烁2次后,再闪烁显示存储值,及以单位指示灯点亮，表示该 值 的单位.   如果有“-”号,表示该值是逆时针测量.直接按“Δ”键和“SET”键,可以直接查看指定序号的存储单元数值.按“RESET”键退出查看.

  - 存储值的删除.

- 单个数值的删除:在存储值查看状态下,需要删除某一存储单元的存储值,只要在显示该存储单元序号或该数值时,按M-CR键.LCD显示屏闪烁显示dL,再按M-CR键,该值立即被删除.LCD显示屏再会从0001单元开始显示.按REST键退出.

- 全部删除: 在M-SET存储状态下,持续按M-CR键,LCD显示屏显示AdL.再按下M-CR键,机器会自动将所有的存储值全部删除,并且直接退回存储测量状态

5.. 存储状态退出：持续按M-SET键,直至指示熄灭。

六.平均值测量状态

1.平均值测量状态进入：持续按AVE键,指示灯点亮,表示进入平均值测量状态。注意：在该 状态下, UNIT．MODE两种状态均不能改变.

2.在AVE状态下,最大只能存储10个数值,超过10个测量值,系统会自动将0001的单元值弹出.

3.查看Min．Ave.Max值:在平均值测量状态下,按AVE键,显示在MIN(最小值),AVE(平均值).MAX(最大值),之间切换,相应的指示灯亮.

4.  按RESET键退出查看

5. 持续按“AVE”键,退出平均值测量状态.相应的指示灯熄灭．同时存储的数据将丢失．

七.蜂鸣器

1.按BZ键,蜂鸣器开关打开,相应的指示灯点亮.

2.在蜂鸣器开关打开情况下,当测量值超过设定的报警值时,蜂鸣器立即发

出报警响,自动复位或按RESET键后,蜂鸣器停止.

3.在蜂鸣器打开的状态下,每操作一次任何按键有效,都会有一声蜂鸣器提

示.

4.再按BZ键,关闭蜂鸣器

八.复位

a.手动复位RESET键

(1)对PEAK或F.PREK测量状态下的数量进行复位归零.

(2)在存储查看,平均值查看,报警值设定状态下,按RESET可以退出,并且在没有确定时,对前一次操作可以废止.

b.自动复位

自动复位指在PEAK或F.PEAK两种状态下,对测量值进行自动清零,在自

动复位状态下,RESET按键将没有复位功能.

c.自动复位时间的设定

在机器的前侧面有RESET TIME定时开关, 自动复位时间如下

| 自动复位时间 | 开关位置 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1秒 | 0N | ON |
| 2秒 | ON | OFF |
| 5秒 | OFF | ON |
| OFF(手动) | OFF | OFF |

九.数据输出

1.将模式状态设置在PEAK或F.PEAK

2.将开关“3 P.ON/OFF”置于“ON”，P.ON指示灯亮.

3.	将MITUTOYO(日本三丰)264-012-10 IT-012U数据输出仪接入机器DATA OUT插座.

4.每次按RESET键后,立即将测试的数据输出.

5.如果没有MITNTOYO的数据输出仪连接,而又将P.ON/OFF置于ON,这时按下RESET后,LCD将显示ERR.提示错误,出现这样的现象,可以将P.ON/OFF置于OFF,后再按RESET复位,或将P.ON/OFF置于OFF后关机再重新开机.

十.充电

当LCD显示屏的左上角出现LOBAT时,表示电池电量不够,机器将在1分钟左右自动关机,请立即充电.

- 将充电器的DC插头插入机器的DC座中,为了确保接触良好,在插入插头后,请轻轻旋转一下插头.

- 请关闭机器充电,以确保充足电池电量.

- 在充电时,不要进行测量操作.（因为充电器的纹波可能对测量值有影响，同时也延长了充电时间）

- 充电时间：6小时以内。