GD6210

全自动变比测试仪

使

用

说

明

书

宝 应 高 电 电 力 设 备 厂

GD6210全自动变比测试仪使用说明书

一、概述

国标GB1094—79规定：“电力变压器的变压比，除电压在35KV以下且小于3的变压器允许偏差为 0.5%”。对于传统的变比测量方法，大多采用QJ35电桥，其变比测量倍率低，操作繁琐，精度难以保证。已经不能适应现代测量快节奏，高效率的要求。为此，我公司采用现代高新技术研制开发新一代智能化变压器变比测试装置GD6210 变压器变比测试其具有体积小、操作简便、重量轻、读数方便、稳定性好、准确度高、测量范围宽和测量过程自动化程度高等优点，可直接测量单相、三相变压器和互感器有组别变比值、误差等。同时可自动打印，是电力部门理想的选择设备。

二、定义

V

2

V

1

K =

K：变比；    V1：高压侧电压；      V2：低压侧电压。

三、技术指标

1、变比测试范围：1 ～10000

2、准确度：0.2%

3、误差分辨率：0.01%

4、工频耐压：2.5KV/2分钟（高压侧—低压侧—地）

5、外形尺寸：420×280×100（mm）

6、重量：约8Kg

四、技术性能

1、可测量0—11各种组别（含Z接线）变压器，由内部软件控制测量，外部操作简单。

2、具有分接测试功能，应用方便。

3、高低压隔离，可测量自耦变压器。

4、具有对未知组别、变比进行分析功能。

5、自动保护系统完整，避免仪器损坏。

6、能自动记录数据，断电数据不丢失。

五、使用条件

1、电源：AC220V  50Hz

2、温度：-10℃～40℃             湿度：＜80%

高压侧

A

B

C

a

b

c

低压侧

打印机

六、操作步骤

1、接线：将仪器端子（A、B、C、a、b、c）与变压器端子（A、B、C、a、b、c）对应接好，注意高低压千万不要接反，否则可能损坏仪器。

2、打开电源开关，显示屏首先显示“欢迎使用高电产品”，接着显示自检1；自检2；自检3；通过，表示仪器正在自检，最后分别显示上次试验的变比，分接百分比、组别、信息显示栏（误差显示栏）显示“自检通过”，表明仪器正常，可进行下一步操作。

3、按〈参数〉键，依次输入变比，分接间距、组别，直至参数指示灯熄灭，如本次试验所用参数与前次相同，此项操作可省略。

4、用分接调节键调整分接点，每按一次该键，分接值移动一个分接间距，如按分接调节键，分接显示栏无任何反应，则说明分接间距没有设置，此时可按参数键，设置分接间距。

5、测量：

a、三相连续：按〈三相连续〉键，键灯亮，按〈开始〉键，键灯亮，仪器开始测量，并自动进入记录状态，每测完一相，发出提示音，进入下一相测量，全部完成后，自动停止。

b、单相：按〈AB〉键，键灯亮，按〈开始〉键，键灯亮，仪器开始测量待误差显示稳定后，记下该数据，按〈停止〉键，键灯亮，完成AB相的测试。同样完成BC、CA相的测量。

6、打印

如需打印，必须在测量操作前按记录键，键灯亮，仪器进入自动记录状态，自动记录以后每次测量操作的数据，切断电源，如果用三相连续功能进行测量，仪器自动记录，测量前无需按〈记录〉键。

按打印键，屏幕显示“正在打印”，稍候屏幕显示“打印完毕”即可完成打印。如在打印过程中按任意键，屏幕显示“中止打印”，即可中途退出打印。如果内存中没有数据，按打印键，则打印键灯和记录键灯同时闪烁，屏幕显示“内存空”不能打印。

当然，如果以前试验数据不用保留，则在测量操作前清除数据。按〈清除内存〉键，如内存已空，则清除内存键灯和记录键灯同时闪烁，屏幕显示“内存已空”，如内存未空，则屏幕显示“清内存吗？”，再按清除内存键，则清除内存，屏幕显示“内存已空”，如按其他键，则中止清除内存，屏幕显示“中止清内存”。内存已满时，〈打印〉和〈清除内存〉键灯闪烁提示，连续按两下〈清除内存〉键，可以清除旧数据。

7、其它功能键的使用

a、〈显示实测变比〉键：如果需要在测量过程中观察实测变比值，则在测量前按〈显示实测变比〉键，则在测量前按〈显示实测变比〉键，键灯亮，表明测量过程中可以显示实测变比值。再次按〈显示实测变比〉键，键灯灭，则在测量过程中不显示实测变比值。

b、〈分接在低压侧〉键：大部分变压器的分接在高压侧，测分接在低压侧的变压器时，使用此键，键灯亮，再按此键，键灯灭，多数情况下，此键灯应是熄灭的。

c、〈分析组别〉键：如果事先不知道三相变压器的组别，则将三相变压器测试线接好，按〈分析组别〉键，键灯亮，按〈开始〉键，仪器开始工作，约需70秒时间，组别和变比测试结果会显示出来。仪器不分析单相变压器组别，仅为0或6，如果极性错误，组别显示窗闪烁，提示错误。有的变压器分析组别时错误，但输入参数能正常测量，其原因是变压器铁芯插片对称性不好，在一个柱激磁时，其它柱磁分布误差较大。

d、〈自检〉键：按〈自检〉键，仪器开始自检。首先，依次点亮全部显示器，供操作者检查，然后，检查分压器和测量回路是否工作正常。

e、数字键：数字键是复合功能键，在〈参数〉键灯亮时有效。比如数字“0”在参数键灯亮时，按〈打印〉键，则输入0，如参数灯灭时，按〈打印〉键，则打印。

七、错误提示

1、组别错误：组别显示窗闪烁，屏幕显示“组别错  重新输入”仪器自动退出测量。

2、高低压反接：屏幕提示“高低压反接”，蜂鸣器响，仪器自动退出测量。

3、变比输入错误：误差显示“E”，变比闪烁显示后，显示实际变比。仪器自动退出测量。

八、注意事项

1、在测试过程中应先开机，预热半分钟以上，然后开始试验，在测试全过程中应避免频繁关机。

2、远离水源和腐蚀性气体。

3、仪器保存温度不能超过—55℃～60℃，不要骤冷骤热。

4、仪器测量时，在高压侧输出220V电网电压，注意安全。接线操作一定在测量停止状态。

5、高低压端子不能反接，容易损坏仪器。

6、仪器使用220V测量，被测变压器的高压侧额定电压不低于220V。

九、实用中的技巧

1、对单相变比或线圈匝数比测量：

将线圈高压端（A、X）接电桥A、B端子，低压端子（a、x）接a、b端子。设定组别为0（或6），使用AB相进行测量也可以用其它相测量。

2、末知变比情况

当变比误差过大时，变比闪烁显示，提示错误，然后显示实测的变比值，如果不知道确切变比可随意输入一个变比，测量后仪器显示实测的变比值。

十、附件

- 全自动变比测试仪壹台；

- 电源线壹根；

- 打印纸壹卷；

- 产品说明书壹份；

- 保修卡壹份。

宝应高电电力设备厂

地址：宝应县柳堡镇

电话：0514—88779136

传真：0514—88771336