沪制：011562759

上海缔伦光学仪器有限公司

地址：上海市沙浦路518弄72号

电　　话：021 - 60515240

传　　真：021 - 52962117

显微镜相衬装置

使

用

说

明

书

上海缔伦光学仪器有限公司

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 固紧螺钉  2 相衬聚光镜  3 螺钉  4 环形光阑转盘

5 螺母6 对中望远镜 7 相衬物镜  8 环形亮环  9 相衬暗环

图2

416

相衬装置操作说明

Ⅰ型相衬装置

需要与相衬物镜、对中望远镜配套使用，用于观察透明的物体

- 规 格

相衬聚光镜：数值孔径NA=1.25；

配套物镜

| 类 别 | 放大倍数 | 数值孔径 | 工作距离（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 消色差相衬物镜 | 10X | 0.10 | 6.60 |
|  | 20X | 0.40 | 1.85 |
|  | 40X | 0.65 | 0.64 |
|  | 100X（油） | 1.25 | 0.19 |
| 平场消色差相衬物镜 | 10X | 0.10 | 8.8 |
|  | 25X | 0.40 | 0.65 |
|  | 40X | 0.65 | 0.56 |
|  | 100X（油） | 1.25 | 0.33 |

2. 安 装

① 先松开聚光镜固紧螺钉1，将阿贝聚光镜换成相衬聚光镜4，然后再拧紧聚光镜固紧螺钉1；

1416

Ⅱ型相衬装置

- 规 格

与Ⅰ型相衬装置相同

2. 安 装

① 松开聚光镜固紧螺钉1，将阿贝聚光镜换成相衬聚光镜2，然后再拧紧聚光镜固紧螺钉1；

② 转动环形光阑盘4至 “0”位置；

③ 先用10X物镜观察，调节螺钉3使视场照明均匀；

④ 环形光阑盘4的倍数标识与所使用相衬物镜7的倍数一致；

⑤ 取出其中一个目镜，换上对中望远镜6，调节对中望远镜6，使环形亮环8和相衬暗环9的成像清晰；

⑥ 调节螺母5，使相衬聚光镜2的环形亮环8与相衬暗环9同心；⑦ 取出对中望远镜6，然后再装上目镜，即可进行相衬观察；

⑧ 当转换不同倍数的相衬物镜时，应按照以上步骤重新调节。

2416

② 转动环形光阑盘3至 “0”位置，孔径光阑开至最大；

③ 先用10X物镜观察，调节两个螺钉2使视场照明均匀；

④ 环形光阑转盘3的倍数标识与所使用相衬物镜7的倍数一致；

⑤ 取出其中一只目镜，换上对中望远镜6，调节对中望远镜6，使环形亮环8和相衬暗环9的成像清晰；

⑥ 调节螺钉5，使相衬聚光镜的环形亮环8与相衬暗环9同心；

⑦ 取出对中望远镜6，然后再装上目镜，即可进行相衬观察；

⑧ 当转换不同倍数的相衬物镜时，应按照以上步骤重新调整。

6

7

3

4

5

2

1

8

9

1. 固紧螺钉  2.螺钉   3.环形光阑转盘  4.相衬聚光镜

5.螺钉6.对中望远镜 7.相衬物镜 8.环形亮环 9.相衬暗环

图1

3416