防爆热电阻

应用

通常和显示仪表、记录仪表等配套使用。直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸的0～500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。

特点

●压簧式感温元件，抗振性能好；

●测量范围大；

●毋须补偿导线，节省费用；

●进口薄膜电阻元件，性能可靠稳定。

工作原理

防爆热电阻利用间隙隔爆原理，设计具有足够强度的接线盒等部件，将所有会产生火花、电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内，当腔内发生爆炸时，能通过接合面间隙熄火和冷却，使爆炸后的火焰和温度传不到腔外，从而进行测温。

主要技术参数

●产品执行标准

IEC751

JB/T8622－1997

JB/T8623－1997

JB/T5518-91

常温绝缘电阻

防爆热电阻在环境温度为15～35℃，相对湿度不大于80%，试验电压为10～100V(直流)电极及外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ.m。

测温范围及允差

- 测温范围及允差

| 型号 | 分度号 | 测量范围 | 精度等级 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WZPJ | Pt100 | -200～+500 | A级 | ±(0.15+0.002¦t¦) |
|  |  |  | B级 | ±(0.30+0.005¦t¦) |
| HR-WZCJ | Cu50 Cu100 | -50～+100 | - | ±(0.30+0.006¦t¦) |

注：t为感温元件实测温绝对值。

- 取证一览表

| 防爆级别 | 防爆证号 | 认证机构 |
| --- | --- | --- |
| dIIB T4 | GYB96451 | NEPSI |
| dIIB T4 | GYB96452 | NEPSI |
| dII CT5 | GYB98338 | NEPSI |
| dII CT5 | GYB97178 | NEPSI |
| iaIICT6 | GYB99413 | NEPSI |

注：NEPSI防爆认证系国家级仪器仪表防爆安全监督检验站。

○电气设备类别

Ⅰ类——煤矿井下用电气设备

Ⅱ类——工厂用电气设备

○防爆等级

防爆热电偶的防爆等级按其使用于爆炸性气体混合物最大安全间隙分为A、B、C三级。

| 类别 | 级别 | 最大试验安全间隙（MESG）mm |
| --- | --- | --- |
| II | A | 0.9≤MESG |
|  | B | 0.5＜MESG＜0.9 |
|  | C | MESG≤0.5 |

○温度组别

防爆热电偶的温度组别按其外露部分允许最高表面温度分为T1～T6。

| 温度组别 | 允许最高表面温度℃ |
| --- | --- |
| T1 | 450 |
| T2 | 300 |
| T3 | 200 |
| T4 | 135 |
| T5 | 100 |
| T6 | 85 |

型号命名方法

| HN-W | 温度仪表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | Z | 热电阻 |  |  |  |  |  |  |
|  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | 感温元件材料 分度号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P C | 铂 Pt100 铜 Cu50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | 偶丝对数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无 2 | 单支 双支 |  |  |  |  |
|  |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | 安装固定形式 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 2 4 5 | 无固定装置 固定螺纹 固定法兰 活络管接头式 |  |  |  |
|  |  |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | 接线盒形式 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 防爆式 |  |  |
|  |  |  |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | 保护管直径 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 1 | Φ16 Φ12 |  |
|  |  |  |  |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | 工作端形式 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | G | 变截面 |
|  |  |  |  |  |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |  |
| HN-W | Z | P | 2 - | 2 | 4 | 0 | G | 典型型号示例 |

选型须知

1）型号

2）分度号

3）防爆等级

4）精度等级

5）安装固定形式

6）保护管材质

7）长度或插入深度

例A：防爆热电阻，Pt100型，固定螺纹M27×2，防爆等级dⅡBT4级，保护管316，插入深度300mm。型号为HN-WZP-240，Pt100，dⅡBT4 ，螺纹M27×2，保护管316，  L=450×300mm。