目   录

一、功能

二、主要技术指标

三、系统描述

四、使用说明

注意事项：

1. 根据所测变压器阻值的大小选择适宜量程。

2. 仪器发生误动作，或错误启动等异常情况，应按“复位”键终止测试过程，使系统初始化，复位时显示器显示“0000”几秒种后，显示电流值。

3. 测试无载调压绕组时，除非有短路开关，否则放电结束前，不允许倒换分接开关。

4. 在拆除测量线前，一定要等充放电指示表头回零、音响提示结束。

一、功能

本仪器是专为中小型变压器而设计的，它由恒流电源和电压信号检测两部分组成，测试方法简单，稳定可靠。五位液晶数字显示，测量精度高，读数方便。输出电流档可调，适于各种中小型变压器的直阻测量。

二、主要技术指标

1. 电源电压：单相交流220V±10%    50Hz

2. 功耗：≤100W

3. 输出电流：10A、5A、1A、0.1A

4. 准确度：±0.2%

5. 电阻测量分辨率：0.1μΩ

6. 环境温度：0～40℃

7. 环境湿度：≤85%

8. 重量：8kg

9. 外形尺寸：360×205×407mm3

三、系统描述

·AC 220V

开关电源，控制整机工作电源通断。带电源保险，熔断电流2A。

·选择键

本机复位后，按下此键选择输出电流。

·测量键

输出电流选择后，按下此键，即可由微机控制实现全部测试过程。

测试过程中按下此键，可实现不断电连续测试，适用于有载变压器各分接测量。

·打印键

在测试结束并显示数值后，按下此键即可打印数据。

·复位键

按下此键本机处于初始状态。

·充放电指示

测试过程中指示电流大小，测量结束，按下复位键后，表针随放电过程缓慢回零。

·I+，V+

I+为输出电流正端，V+为输入电压正端。

·I-，V-

I-为输出电流负端，V-为输入电压负端。

·mΩ指示灯

灯亮时，直读显示值，单位为mΩ

·Ω指示灯

灯亮时，直读显示值，单位为Ω

灯亮时,表示放电

四、使用说明

1. 接好AC220V电源线，按图一接好测量线。接线必须接触可靠，否则影响测试数据的准确性。

V+

试

品

I+

V-

I-

图一、测量回路

2. 打开电源开关，系统进入初始状态，按“选择”键选择所需要的供电电流。

“0.1 A” 代表供电电流选择0.1A，测试范围为1Ω—280Ω。

“1 A” 代表供电电流选择1A，测试范围为400mΩ—20Ω。

“10 A” 代表供电电流选择10A，测试范围为1mΩ—500mΩ。

按“选择”键可进行循环选择。

3. 按“测量”键后，仪器对绕组供电，测试过程开始。

电流指示表头顺时针方向偏转，显示屏顺序显示：

“30001”仪器自检，

“30002”判断是否充电完毕进入稳流状态，

“30003”根据测试信号大小自动进行测量选档。

量程选择不当时：“10000”表示欠量程。

“20000”表示超量程。

测试完毕，显示屏显示所测试品电阻值,同时,单位指示灯mΩ或Ω点亮，表示测试结果单位。

4．在现实测量结果时可按“打印”键进行打印。注意：此键为扫描键，按下至打印机动作即抬起，可打印一次。如按动时间较短打印机可能不动作；如按动时间较长，可能打印多次。

5. 对于有载调压变压器的测试，可一次供电完成，仪器程序设计允许在某一分接测完后，把开关倒至下一分接，然后按“测试”键显示屏显示“30002”，仪器将进入下一分接测量，也可以等仪器自动刷新测量结果。对于无载调压变压器，某一分接测试完毕后，需按“复位”键使系统进入放电状态，“充放电指示”表头逐渐回零以及音响提示结束才标志着放电完毕，放电完毕后才允许倒换分接开关。

6. 测试完毕后，按“复位”键，仪器恒流源将与绕阻断开，同时音响提示响起，表明绕组处于放电状态，仪器逐渐回到初始状态，待音响提示结束以后，可以拆掉测试线。

7. 关机：仪器“复位”后处于电流选择状态，待音响提示结束，充放电指示”表头回零后，关掉电源，然后拆除测量线。

售后说明：

本仪器自出厂后，一年内如非人为原因造成的损坏，我公司免费负责维修，如使用年限大于一年，维修只收器件成本费。

一流的技术，一流的服务，是我公司对每一位客户的承诺。