目   录

一、功能

二、主要技术指标

三、系统描述

四、使用说明

注意事项：

1. 根据所测变压器阻值的大小选择适宜量程。

2. 仪器发生误动作，或错误启动等异常情况，应按“复位”键终止测试过程，使系统初始化，复位时显示器显示“00000”几秒种后，显示电流值。

3. 测试无载调压绕组时，除非有短路开关，否则放电结束前，不允许倒换分接开关。

4. 在拆除测量线前，一定要等充放电指示表头回零、音响提示结束。

一、功能

本仪器适用于大中小型变压器而设计的，它由恒流电源和电压信号检测两部分组成，测试方法简单，稳定可靠。五位液晶数字显示，测量精度高，读数方便。输出电流档可调，适于各种中小型变压器的直阻测量。

二、主要技术指标

1. 电源电压：单相交流220V±10%    50Hz

2. 功耗：≤300W

3. 输出电流：20A、10A、5A、2A、1A、0.2A

4. 准确度：±0.2%

5. 电阻测量分辨率：0.1μΩ

6. 环境温度：0～40℃

7. 环境湿度：≤85%

8. 重量：8kg

9. 外形尺寸：360×205×365mm3

三、系统描述

·AC 220V

开关电源，控制整机工作电源通断。带电源保险，熔断电流2A。

·选择键

本机复位后，按下此键选择输出电流。

·测量键

输出电流选择后，按下此键，即可由微机控制实现全部测试过程。

测试过程中按下此键，可实现不断电连续测试，适用于有载变压器各分接测量。

·打印键

在测试结束并显示数值后，按下此键即可打印数据。

·复位键

按下此键本机处于初始状态。

·充放电指示

测试过程中指示电流大小，测量结束，按下复位键后，表针随放电过程缓慢回零。

·I+，V+

I+为输出电流正端，V+为输入电压正端。

·I-，V-

- 为输出电流负端，V-为输入电压负端。

·mΩ指示灯

灯亮时，直读显示值，单位为mΩ

·Ω指示灯

灯亮时，直读显示值，单位为Ω

·放电指示灯

灯亮时,表示放电

四、使用说明

1. 接好AC220V电源线，按图二接好测量线。接线必须接触可靠，否则影响测试数据的准确性。

V+

试

品

I+

V-

I-

图二、测量回路

2. 打开电源开关，系统进入初始状态，按“选择”键选择所需要

的供电电流。

“0.2 A” 代表供电电流选择0.1A，测试范围为1Ω—120Ω。

“1 A” 代表供电电流选择1A，测试范围为500mΩ—24000mΩ。

“2A” 代表供电电流选择1A，测试范围为200mΩ—12000mΩ。

“5A” 代表供电电流选择5A，测试范围为1mΩ—4800mΩ。

“10 A” 代表供电电流选择10A，测试范围为1mΩ—2400mΩ。

“20 A” 代表供电电流选择20A，测试范围为1mΩ—1200mΩ。

按“选择”键可进行循环选择。

3. 按“测量”键后，仪器对绕组供电，测试过程开始。

电流指示表头顺时针方向偏转，显示屏顺序显示：

“30001”仪器自检，

“30002”判断是否充电完毕进入稳流状态，

“30003”根据测试信号大小自动进行测量选档。

量程选择不当时：“10000”表示欠量程。

“20000”表示超量程。

此时,单位指示灯mΩ和Ω均不亮。

测试完毕，显示屏显示所测试品电阻值,同时,单位指示灯mΩ或Ω点亮，表示测试结果单位。

4．在显示测量结果时可按“打印”键进行打印。注意：此键为扫描键，按下至打印机动作即抬起，可打印一次。如按动时间较短打印机可能部不动作；如按动时间较长，可能打印多次。

5. 对于有载调压变压器的测试，可一次供电完成，仪器程序设计

允许在某一分接测完后，把开关倒至下一分接，然后按“测试”键显示屏显示“30002”，仪器将进入下一分接测量，也可以等仪器自动刷新测量结果。对于无载调压变压器，某一分接测试完毕后，需按“复位”键使系统进入放电状态，“充放电指示”表头逐渐回零以及音响提示结束才标志着放电完毕，放电完毕后才允许倒换分接开关。

6. 测试完毕后，按“复位”键，仪器恒流源将与绕阻断开，同时音响提示响起，表明绕组处于放电状态，仪器逐渐回到初始状态，待音响提示结束以后，可以拆掉测试线。

7. 关机：仪器“复位”后处于电流选择状态，待音响提示结束，充放电指示”表头回零后，关掉电源，然后拆除测量线。

五、售后服务：

本仪器自出厂后，一年内如非人为原因造成的损坏，我公司免费负责维修，对于超出保修期的产品，维修只收取成本费。

一流的技术，一流的服务，是我公司对每一位客户的承诺。