目     录

一、功能

二、主要技术指标

三、系统描述

四、使用说明

五、关于内部电池说明：

六、售后服务：

注意事项：

- 根据所测变压器阻值的大小选择适宜量程。

- 仪器发生误动作，或错误启动等异常情况，应按“复位”键终止测试过程，使系统初始化，复位时显示器显示“0000”几秒种后，显示电流值。

- 测试无载调压绕组时，除非有短路开关，否则放电结束前，不允许倒换分接开关。

- 在拆除测量线前，一定要等充放电指示表头回零、音响提示结束。

一、功能

本仪器是专为中小型变压器而设计的，它由恒流电源和电压信号检测两部分组成，测试方法简单，稳定可靠。五位液晶数字显示，测量精度高，读数方便。输出电流档可调，适于各种中小型变压器的直阻测量。

本机内有充电电池，可在没有交流电源时使用。

二、主要技术指标

1. 电源电压：单相交流220V±10%    50Hz

2. 功耗：≤100W

3. 输出电流：10A、2A、1A、0.1A

4. 测量范围：

10A: 1mΩ～200mΩ

2 A: 1mΩ～12000mΩ

1 A: 0.5Ω～24Ω

0.1A: 1Ω～240Ω

5. 准确度：±0.2%

6. 分辨率：0.1μΩ

7. 环境温度：0～40℃

8. 环境湿度：≤85%

9. 重量：7kg

10.外形尺寸：305×205×345mm3

三、系统描述

·AC 220V电源座及开关

开关，控制整机工作电源通断，不控制电源线和充电回路。

AC 220V电源座，带电源保险，熔断电流2A，接通电源线，仪器充电；仪器在交流电源下工作。

·复位键

按下此键本机处于初始状态。

·选择键

本机复位后，按下此键选择输出电流。

·测量键

输出电流选择后，按下此键，即可由微机控制实现全部测试过程。

测试过程中按下此键，可实现不断电连续测试，适用于有载变压器各分接测量。

·充放电指示

测试过程中指示测量电流大小，测量结束，按下复位键后，表针随放电过程缓慢回零。

·I+，V+

I+为输出电流正端，V+为输入电压正端。

·I-，V-

I-为输出电流负端，V-为输入电压负端。

·mΩ指示灯

灯亮时，直读显示值，单位为mΩ

·Ω指示灯

灯亮时，直读显示值，单位为Ω

四、使用说明

1. 接好AC220V电源线，按图二接好测量线。接线必须接触可靠，否则影响测试数据的准确性。

V+

试

品

I+

V-

I-

图一、测量回路

2. 打开电源开关，系统进入初始状态，按“选择”键选择所需要的供电电流。

“2A” 代表供电电流选择2A，测试范围为1mΩ—12000mΩ。

“1A” 代表供电电流选择1A，测试范围为0.5Ω—24Ω。

“0.1A” 代表供电电流选择0.1A，测试范围为1Ω—240Ω。

“10A” 代表供电电流选择10A，测试范围为1mΩ—200mΩ。

按“选择”键可进行循环选择。

电阻超出测量范围时，电流达不到额定值，仪器显示“30002”不动，不再测量，这时可复位、换小一档电流测试。如内部电池电压较低测量范围上限可能略有减小。

3. 按“测量”键后，仪器对绕组供电，测试过程开始。

电流指示表头顺时针方向偏转，显示屏顺序显示：

“30001”自动校正零点

“30002”判断是否充电完毕进入稳流状态

“30003”根据测试信号大小自动进行选档测量。

测试完毕，显示屏显示所测试品电阻值,同时,单位指示灯mΩ或Ω点亮，表示测试结果单位。

4. 对于有载调压变压器的测试，可一次供电完成，仪器程序设计允许在某一分接测完后，把开关倒至下一分接，然后按“测试”键显示屏显示“30002”，仪器将进入下一分接测量。

5. 对于无载调压变压器，某一分接测试完毕后，需按“复位”键使系统进入放电状态，“充放电指示”表头逐渐回零以及音响提示结束才标志着放电完毕，放电完毕后才允许倒换分接开关。

6. 测试完毕后，按“复位”键，仪器恒流源将与绕阻断开，同时音响提示响起，表明绕组处于放电状态，仪器逐渐回到初始状态，待音响提示结束以后，可重新接线，并按“测量”键进行下次测量。

7. 关机：仪器“复位”后处于电流选择状态，待音响提示结束，充放电指示”表头回零后，关掉电源，然后拆除测量线。

五、关于内部电池说明：

仪器内部有充电电池组，并设有充放电保护电路。

接好外部交流220V电源插座，就开始给内部电池充电，充电不受开关控制。

电池充满时，充放电保护电路会自动减小充电电流并控制充电电压，以保护电池组不过充电。连续充电一昼夜不会损坏电池组。

电池组有电池电压低于额定下限时，电池组输出会切断，整机不工作，以保护电池组不过放电。

六、售后服务：

本仪器自出厂后，一年内如非人为原因造成的损坏，我公司免费负责维修，对于超出保修期的产品，维修只收取成本费。

一流的技术，一流的服务，是我公司对每一位客户的承诺。