扬州金力电气有限公司

产品出厂检测报告单

产品名称：变压器直流电阻测试仪         产品编号：

产品型号：JL3008                       环境温度：16度

试验日期：2012-11-06

检验结果

- 通电试验：

通电后、各功能正常

二、电流检测：

| 标称值 | 40A | 20A | 10A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试值 | 40A | 20A | 10A |  |

三、电阻检测：

| 标准值 | 测试值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40A | 20A | 10A |  |
| 105.2 mΩ | 105.2 mΩ | 105.1 mΩ |  |  |
| 94.82 mΩ | 94.81 mΩ | 94.81 mΩ |  |  |
| 43.76 mΩ | 43.75 mΩ | 43.75 mΩ |  |  |
| 20.00 mΩ | 19.99 mΩ | 20.00 mΩ |  |  |
| 10.00 mΩ | 10.00 mΩ | 9.99 mΩ |  |  |
| 1Ω |  |  | 1.000Ω |  |

检验员：              校对：                 检验公章