产品出厂检测报告单

产品名称：直流电阻快速测试仪           产品编号：

产品型号：                             环境温度：28度

试验日期：

检验结果

- 通电试验：

通电后、各功能正常

二、电流检测：

| 标称值 | 10A | 2A | 1A | 0.1A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试值 | 10A | 2A | 1A | 0.1A |

三、电阻检测：

| 标准值 | 测试值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10A | 2A | 1A | 0.1A |
| 105.2 mΩ | 105.2 mΩ | 105.2 mΩ |  |  |
| 94.82 mΩ | 94.81 mΩ | 94.80 mΩ |  |  |
| 43.76 mΩ | 43.75 mΩ | 43.76 mΩ |  |  |
| 1Ω |  |  | 1.000Ω | 1.000Ω |
| 10Ω |  |  | 9.999Ω | 10.00Ω |
| 100Ω |  |  |  | 99.98Ω |

检验员：              校对：                 检验公章