JL3008-(100A)变压器直流电阻测试仪

使

用

说

明

书

扬州金力电气有限公司

一、概述

变压器直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要，我公司研制的JL3008-(100A)变压器直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术，具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制，自动化程度高，具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高，操作简便，可实现变压器直阻的快速测量。

二、安全措施

- 使用本仪器前必须认真阅读本手册。

- 仪器的操作者应具备一般电气常识。

- 仪器使用避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。

- 仪表应避免剧烈振动。

- 对仪器的维修、调整应由专业人员进行。

- 测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源，拆除测试线。

- 测量无载调压变压器，一定要等放电指示报警音停止后，切换档位。

- 在测试过程中，禁止移动测试夹和供电线路。

三、性能特点

- 仪器输出电流大，重量轻。

- 具有完善的保护电路，可靠性强。

- 立式机箱结构，便于现场操作。

- 具有放电报警声，放电指示清淅，减少误操作。

四、技术指标

- 输出电流：100A、40A、20A、10A、5A

- 量程：　 8μΩ～120mΩ      （100A）

100μΩ～500mΩ   （40A）

200μΩ～1Ω      （20A）

500μΩ～2Ω      （10A）

2mΩ～4Ω        　(5A)

- 准确度：0.2%

- 分辨率：1μΩ

- 工作温度：0～40℃

- 环境湿度：≤90%RH，无结露

- 工作电源：AC220V±10%，50HZ±1HZ

五、系统介绍

仪器面板见图一。

电源开关：整机电源输入口，带有交流插座，保险和开关。

电流表头：指示输出电流。

接地柱，为整机外壳接地用，属保护地。

V+、 V-：电压输入端子。

I+、  I-：电流输出端子。

显 示 器：128×32点阵液晶显示器，中文操作。

增辉、减辉：可调整显示字符的对比度。

打 印 机：打印测量电阻值结果。

复 位 键：整机回到初始状态，切断输出电流。

选 择 键：预置输出电流，显示电阻值后，按此键1-2秒可打印电阻值。

确 认 键：选定电流后按此键，仪器按选定电流启动进行测试，显示电阻值后，按此键1-2秒可重新启动，清除数据缓冲区中的老数据。

六、测试与操作方法

1、接线：把被测试品通过专用电缆与本机的测试接线柱连接，连接牢固，

同时把地线接好。

A、直接测量接线。见图二：

A

B

C

I+

I-

被测试品

测试仪

O

V+

V-

a

b

c

图二

B、助磁法接线见图三～五（适用于Y（N）-d-11联接组别）。

A

B

C

I+

I-

被测试品

测试仪

O

V+

V-

a

b

c

A

B

C

I+

I-

被测试品

测试仪

O

V+

V-

a

b

c

图三

A

B

C

I+

I-

被测试品

测试仪

O

V+

V-

a

b

c

图四

图五

图三，图四，图五分别为测量低压Rac,Rba,Rcb的接线方法

C、单相测量接线方法

图六

2、电流选择：打开电源开关（开关上I为开，O为关）同时显示屏上会显示全部电流值，这时可通过选择键对所测试品预置电流进行选择，每按一下选择键，光标会滚动在各电流值100A、40A 、20A、10A、5A之间变动。

3、测试：当选择好电流后，按下确认键，就开始测试，表头同时指示所选电流值。当按下确认键后，显示屏上显示“正在充电”，过几秒钟之后，显示“正在测试”，这时说明已充电完毕。进入测试状态，几秒后，就会显示所测阻值。（屏上会同时显示所选电流值与所测得的电阻值，I=“ ”A；R=“ ”mΩ/Ω）

4、测试完毕后，按“复位”键，仪器电源将与绕组断开，同时放电，音响报警，电流表回到零位，这时显示屏回到初好听状态，放电音响结束后，可重新接线，进行下次测量或拆下测试线与电源线结束测量。

七、注意事项

1、在测无载调压变压器倒分接前一定要复位，放电结束后，报警声停止，方可切换分接点。

2、在拆线前，一定要等放电结束后，报警声停止，再进行拆线。

3、选择电流时要参考技术指标栏内量程，不要超过量程和欠量程使用。超量程时，由于电流达不到预设值，仪器一直处在“正在充电”状态。欠量程时，显示“电流太小”，当出现此两种状态时要确认量程，选择适合的电流进行测试。

4、用助磁法时注意量程。因为高压线圈两个并联加上一个串联，在整个测试回路加入了1.5倍的高压线圈电阻，选择量程时要折算在内。如果超量程使用输出电流无法达到设定值或输出电流不稳定。

5、助磁法三条线的短接点在放电完毕后拆线时，可能有剩余电流，拆除时可能会打火放电，此属正常现象。

八、仪器成套性

| 直阻仪主机 | 一台 |
| --- | --- |
| 100A型测试线 | 一套 |
| 三芯电源线 | 一条 |
| 保险管15A | 两支 |
| 操作手册 | 一本 |
| 保修卡 | 一份 |

九、售后服务

仪器自购买之日起一年内，属产品质量问题免费包修包换，终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。

扬州金力电气有限公司

地 址：江苏扬州宝应柳堡工业园区41#

联系人：姚经理

客服QQ:1097458444 1753928444

客服专线：4000-520-668

手 机：18921915606   13773330344

电 话：0514-88773006

传 真：0514-88779286

Email：yzjldq88@163.com

扬州金力电气官方网站：

http://www.yzjlgs.com http://www.yzjldq.com http://www.jl1718.com  http://www.jlyqw.com/

http://www.jl6699.com http://www.jl9966.com http://www.lyjcj.com