一、用途

变压器直流电阻测试仪是为变压器直流电阻测量而设计的快速测试设备。该仪器采用全新电源技术，输出电流大。整机由微机控制，自动完成自校、稳流判断、数据处理、阻值显示。该仪器还设置有打印功能。该仪器同时具有操作简便、精度高、抗干扰、防震、携带方便等特点。

二、工作原理

图一为变压器直流电阻测试仪工作原理框图。主要由恒流电源、放电电路、放大和模数转换电路、计算机、打印机、显示、按键几部分构成。R测为绕组的直流电阻。R标 为已知的机内电流采样电阻。当回路通过恒定电流I 时，

绕组的电压降：V1=I • R测  电流采样电阻R标电压降：V标=I • R标

因此可以计算出  R测= = • R标

图（一）系统工作框图

三、技术指标

| 型号 指标 | 20A |  | 40A |  | 50A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出 电压 | DC 20V |  | DC 20V |  | DC 20V |  |
| 输出 电流 | 5A、10A、20A |  | 10A、20A、40A |  | 10A、20A、50A |  |
| 分辨率 | 0.1μΩ |  | 0.1μΩ |  | 0.1μΩ |  |
| 量程 | 5A | 1mΩ-4Ω | 10A | 1mΩ-2Ω | 10A | 1mΩ-2Ω |
|  | 10A | 1mΩ-2Ω | 20A | 1mΩ-1Ω | 20A | 1mΩ-1Ω |
|  | 20A | 1mΩ-1Ω | 40A | 0.5mΩ-500mΩ | 50A | 0.5mΩ-400mΩ |
| 准确度 | 2‰ |  | 2‰ |  | 2‰ |  |
| 尺寸（mm）3 | 355×210×405 |  | 355×210×385 |  | 355×210×460 |  |
| 重量(kg) | 11 |  | 14 |  | 15 |  |
| 使用 条件 | 环境温度0～40℃ |  | 环境温度0～40℃ |  | 环境温度0～40℃ |  |
|  | 环境湿度＜90%RH |  | 环境湿度＜90%RH |  | 环境湿度＜90%RH |  |
|  | 工作电源 AC220V±10% (50±1)Hz |  | 工作电源 AC220V±10% (50±1)Hz |  | 工作电源 AC220V±10% (50±1)Hz |  |
|  | 功率600W |  | 功率1100W |  | 功率1200W |  |

·电源插座

开关：控制整机工作电源通断。

电源座：～220V电源插座。

FUSE：电源保险，熔断电流10A。

·电流表

测试过程中指示输出电流。测量结束，按下复位键后，指示放电电流。

·显示器

显示测试过程的状态及最终的测试结果数据，单位为mΩ

·接线柱

I+，I-： 输出电流接线柱。

I+为输出电流正端， I-为输出电流负端。

V1+， V1-为通道电压接线柱。

V1+为电压线正端，V1-为电压线负端。

： 地线接线柱。

·打印机

TPuP-16微型面板式打印机。

·按键区

复位键：

按下此按钮本机处于初始状态，可对输出电流进行预置。

打印键：

本机复位后，按下此键预置输出电流。在测试结束并显示数值后，按下此键即可打印数据。

确认键：

输出电流预置完毕，按下此键，即可由微机控制实现全部测试过程。

测试过程中按下此键，可实现不断电连续测试，适用于有载变压器各分接的测试。

四、使用说明

1. 接好AC220V电源线，打开电源开关，接好供电线、测量线。

2. 系统开机进入初始状态后，可按“选择”键来选择所需要的供电电流。

| 20A | 40A | 50A |
| --- | --- | --- |
| 显示 5A代表供电电流选择5A 10 A 代表供电电流选择10A 20A代表供电电流选择20A | 显示 10 A代表供电电流选择10A 20A 代表供电电流选择20A 40A代表供电电流选择40A | 显示 10A代表供电电流选择10A 20A代表供电电流选择20A 50A代表供电电流选择50A |

按“选择”键可进行循环选择。

测量同一变压器同一电压等级的各项绕组时，应选择相同的电流进行测试，避免造成系统误差。一般来说变压器容量越大，绕组的电阻值越小，选择的测试电流应该越大。如果量程允许，高压绕组测量选用10A或20A电流，低压绕组测量选用20A或40A电流最佳。

3. 按“确认”键后，仪器对绕组供电，测试过程开始。

“电流指示”表头逐渐偏转，指示所选择的供电电流，显示屏顺序显示：“30001”：表示自动校正零点;“30002”：判断是否充电完毕进入稳流状态;“30003”：根据测试信号大小自动进行测程选档。选档完毕，显示所测电阻值。测试过程中，显示屏如出现“10000”，表示仪器处于欠量程状态；如出现“20000”或“30002”静止不动且电流表指示未达到标称电流，表示仪器处于超量程状态。

4. 显示数据稳定后，若需打印数据，按住“打印”键打印机即可把测量结果打印出来。此键为扫描键，如点按一下，打印机可能部不动作：长按可能打印多次：按下此键，至打印机刚开始打印，马上抬起，即可完成打印。打印机面板电源指示灯熄灭时，打印机不打印。

5. 对于有载调压变压器纵向测试，可一次供电完成。仪器程序设计允许在某一分接测完后，把开关倒置下一分接。然后按“确认”键显示屏显示“30002”，仪器将进入下一分接测量。

6. 对于无载调压变压器，某一分接测试完毕后，需按“复位”键系统处于放电状态，“电流指示”表头逐渐回零，“放电指示灯”熄灭，放电声音结束标志着放电结束。放电完毕后方可倒换开关，也可外接短路开关用以加快放电过程，然后按“确认”键进行下次测量。

7. 测试完毕后，按“复位”键，仪器电源将与绕组断开，同时“放电指示灯”亮，放电音响报警，“电流指示”表头逐渐回零，表明绕组处于放电状态，这时仪器回到初始状态，可继续选择所需电流。待“电流指示”表头回零，“放电指示灯”熄灭放电音响结束后方可重新接线，并按“确认”键进行下次测量。

8. 关机：仪器复位后处于电流选择状态，即可关掉电源。请在“电流指示”表头回零，“放电指示灯”熄灭，放电音响结束后关机，再拆除供电线和测量线。

9. 打印机装纸：

（1）关闭电源，取下打印机盖，用手指向内夹住打印机两侧的活动舌头，将打印机从面板抽出。

（2）把纸卷套在纸轴上，沿轴道槽方向推入正常位置。

（3）按通电源，按SEL键，使指示灯灭，再按LF键时机头开始走动，将打印纸送入机头入口处，直到纸头露出一定长度为止。

（4） 将打印机插入面板，将打印纸从打印机盖出纸口抽出，并盖上打印机盖。

五、注意事项

1. 仪器发生误动作，或错误启动等异常情况，应按“复位”键终止测试过程，使系统初始化，复位时液晶显示“00000”，几秒钟后，显示电流值。

2. 仪器处于测试状态时，未经复位，不得关断电源。

3. 仪器中虽有放电保护电路，但在测试过程中应避免供电线断路和电源断电这样非正常情况。

4. 测试无载调压绕组时，除非有短路开关，否则放电结束前，不允许倒换开关。

测试过程中，断开直流供电回路可能对仪器产生严重损坏！

六.常见故障及处理方法

| 故 障 现 象 | 故障原因及解决办法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 开机后显示屏无显示 | 1. 接上AC220V电源； 2. 更换保险管； 3. 检查5V电源。 |  |  |  |
| 2. 显示屏一直显示3002 （电源不能进入稳定状态 或不能达到额定值） | 1. 检查供电线是否断线，接错而未形成闭合回路； 2. 所测电阻值是否超出该档电流最大负载； |  |  |  |
|  |  | 50A 40A 20A 10A 5A | 最大负载 最大负载 最大负载 最大负载 最大负载 | 0.4Ω 0.5Ω 1 Ω 2Ω 4Ω |
|  | 3. 用电流表检查输出电流。 |  |  |  |
| 3.打印机不打印 | 1. 按SEL键使打印机指示灯亮； 2. 检查是否有打印纸； 3. 轮换按SEL和LF键启动打印机自检； 4. 检查打印机插接件是否松动。 |  |  |  |