变压器绕组变形测试仪技术条件书

1、产品名称、规格型号及图片：

产品名称：变压器绕组变形测试仪

规格型号：JL3016

产品图片：

2、产品制造所遵循的相关标准：

2.1、GB 50150-2006               电力设备交接试验标准

2.2、DL/T911-2004 DL/T 911-2004  电力变压器绕组变形的频率响应分析法

2.3、GB2900                     《电工名词术语》

2.4、GB/T16927.1-2-1997         《高电压试验技术》

2.5、GB4793-1984                 电子测量仪器安全要求

2.6、GB/T2423.8-1995             电工电子产品基本环境试验规程

3、产品概述及特点：

3.1、概述：

JL3016型变压器绕组变形测试仪适用于电力、铁路、石油等系统检测出大容量变压器承受短路电流冲击后，诊断变压器绕组变形、位移及铁芯松动。采用频响法原理而设计生产的先进仪器设备。该仪器是引进国内最新颖的变压器内部故障无损检测设备，用来确定变压器内部绕组的变形程度，是对其进行预防性无损检测的重要手段。适用于6.3KV~500KV电力变压器。真个操作功能均在微机显示屏上以汉化提示或简单的英语提示。便携式计算机、彩色打印机及主测量系统组成。

3.2、特点：

使用目前最为流行的扫频法进行测量
本仪器可以对6kV以上的变压器进行测量
现场接线简单（只需两根线夹）、使用方便
测量数据稳定、抗干扰能力强
测量时间短：＜60秒/单相
对变压器不用进行吊罩、折装的情况下就可以进行测试

4、产品技术参数：

4.1、频点范围：

1K－1M       分辨率1KHZ

1K－10K      低频段0.01KHZ

10－10K      中频段 0.01KHZ

100－1M      高频段 0.01KHZ

4.2、幅度测量范围：+20DB-100DB

4.3、分段式扫频，全量程自动扫频相结合，+20DB－-100DB，测量精度为±1DB

4.4、先预置扫频电压可软件设置当超电质量程，后启动调整扫频电压

4.5、扫频电压：峰峰20V   最小可调置120mv

频率精度：0.01HZ

4.6、幅度分辨率：0.01DB

4.7、采集通道输入阻抗：1MΩ 量化精度：12位

4.8、采集通道最大静态误差：0.5%
4.9、通道最大存储容量：64k样点
4.10、每通道最高采样率 ：20Msps
4.11、扫频测量范围：1k~1MHz

4.12、自动升级扫频相关系数

5、产品配置清单：

5.1、主机       1台

5.2、笔记本电脑 1台

5.3、测试线     1套

5.4、抗震机箱   1只

5.5、说明书     1份

5.6、合格证     1份

5.7、保修卡     1份