一、使用说明 JL4001互感器特性综合测试仪是专门为继电器保护专业试验电流互感器伏安特性，变比测试及极性判别而设计，还可作变压器极性判别测试，是一台性能价格比，比较高的多功能试验仪器。 本仪器采用高效低耗优质材料和特殊绕法的升压器，微处理器进行数据采集，分析和存储，内置微型打印机可打印测试数据和曲线，测CT变比时，可自动计算出变比值。一人操作即可完成全部测试工作。本机具有重量轻、携带、操作方便。其性能独特，是目前不可多得的仪器。 二、技术参数 ⒈ 输入电压：交流220V或380V、50HZ、自动识别输入电压。 ⒉ 工作环境温度：0~40℃。 ⒊ 输入电压：输入交流220V时，输出0-500V。 输入交流380V时，输出0-1000。 电流：最大瞬时电流，测变比时为600A。 输入交流220V时，输出0-400A。 输入交流380V时，输出0-600A。 伏安特性测试时为15A。 ⒋ 数字电压表测量范围：0-9999V；分辨率：0.1V。 作电流显示时：0-9.9A；分辨率：0.1mA。 ⒌ 数字电流表测量范围：0~3000A；分辨率：0.01A。 ⒍ 误差：1≤1%，U≤1%。 ⒎ 测CT变比时，可自动计算变比值，并打印数据和计算结果。 ⒏ 测伏安特性时，存储并打印20组电流电压值和伏安特性曲线。 ⒐ 外型尺寸：长×宽×高=470×340×260mm3。 ⒑ 重量：23Kg。 ★★★注意事项 ⒈ 电流互感器二次线圈不应有接地点。 ⒉ 调压器开关及输出开关在断开位置方向可接线和拆线。 ⒊ 试验前本装置应可靠接地。 ⒋ 做完试验后应及时回零，严禁在高电压，大电流下长时间停留。 三、面板图示及说明（图一） 1——电压采集输入端，连接交流输出远端，连接CT二次侧。 2——交流电流输出，连接CT二次侧。 3——调压器输出保险（15A）。 4——调压器输出开关。 5——升压调节手柄。 6——四位液晶屏幕电流显示（V）［兼变比测试之CT二次侧电流显示］。 7——四位液晶屏幕电流显示（A）［兼变比测试之CT一次侧电流显示］。 8——打印机。 9——数据复位按键。 10——存贮数据按键。 11——打印按键。 12——复位指示灯。 13——存贮指示灯。 14——变比电流输入连接CT二次侧。 15——变比电流输出连接CT一次侧。 16——伏安特性试验与变比测试转换开关。 17——极性判别输入连接CT二次侧。 18——极性判别输出连接CT一次侧。 19——极性判别电流显示表，不测试时为零位。 20——极性判别通断按键按一下既接通，松开既关闭。 21——接地插座。 22——整机保险（1A）。 23——电源插座。 24——整机电源开关。 25——外接传感器接口，外接一次电流输入端。 四、使用方法 ●伏安特性试验：接线如右图所示：（图二） ⒈ 使用者根据被试设备的伏安特性适当选择输入电压，当需要输出500V以上电压时，应输入380V电压。 ⒉ 将仪器可靠接地。 ⒊ 检查电流互感器无接地点。 ⒋ 将开关“16”拨至伏安档。 ⒌ 仪器输出和电压测量接至电流互感器二次侧（如图二所示）。 ⒍ 检查调压器是否归零，打开“24”开关，按一下复位键，其上方的指示灯亮，此时微处理器处于等待存储状态。 ⒎ 接通输出开关4，缓慢顺时针转动调压器，需存储时按一下存储键，存储键上方指示灯亮，内部蜂鸣器响。（注：每次测量的全过程不允许回调调压器，调至大电流时的停留时间要尽量短。） ⒏ 最多可存储20组电流，电压值。 ⒐ 存储完毕后调压器调零。 ⒑ 按一下打印键可将测试数据和伏安特性点阵图打印出来。电压轴分三个量程，量程选择为自动方式，根据采样电压最大值自动选择某一量程： 0—199V 每格代表10V 200V—499V 每格代表25V 500V—2000V 每格代表50V 电流轴分两个量程，量程选择为自动方式，根据采样电流最大值自动选择某一量程。 0—7A 每格代表 0.25A 7A—40A 每格代表0.5A ⒒ 按一下复位键复位后，可重复测试。 ⒓ 试验完毕，断开“4”开关和“24”开关，拔出连接线。 五、变比测试： 接线如下图所示：（图三） ⒈ 将开关“16”拨至变比档。 ⒉ 输入交流220V时，输出0-400A； 输入交流380V时，输出0-600A。 ⒊ 将旋钮“5”旋至零位，打开开关“24”后，开关“4”打开，缓慢转动旋钮“5”，使表头“7”显示一电流值`IO（A）同时表头“6”有一对应电流值Ii（mA），待显示稳定后按一下储存键“10”存储数据。将旋钮“5”旋至零位，“11”键打印变比数据和计算结果。关断开关“4”。 ⒋ 测试完毕，断开电源。拔出连接线。 ⒌ 当测变比一次电流满足不了试验时，可外接升流器试验用仪器所配外接传感器穿过升流器电源线后接入25外接一次插孔，二次接线仍接入二次插孔，做试验时不要打开4即调压器开关。 ⒍ 说明：① 每次只能做一组变比测试，并计算，需重复变比测试时，将开关“16”往前复位后再拨回变比即可重复变比测试。本机变比测试时自动限时半分钟左右。② 变比的计算结果约为整数“XXX”也即“XXX比1”，用户根据自已的CT换算或“XXX比5”等。 ●极性判别： ⒈ 用一对测试线连接被测互感器的一次侧和面板上的L+ L-插座。用另一对测试线连接被测互感器的二次侧和面板上的K+ K-插座。（接线如图三所示。） ⒉ 本仪器接通交流220V电源，开关“24”打开。 ⒊ 瞬时按一下试验按键“20”（按键的时间要短，否则会缩短仪器的使用寿命），若面板上表头瞬间正偏（即右偏）则被测互感器的一次侧接L+的端头和二次侧接K+的端头为同极性端，反之为非同极性端。（按键断开瞬间的指针指向与按键接通瞬间相反，这是正常现象。） ⒋ 测试完毕，断开电源，拔出连接线。 ⒌ 变压器的极性判别可参照此方法测试。 六、本仪器保修期为一年，终生负责维修。

打印机安装方法：

A型面板：请用手捏住打印机机架两侧的弹性卡条，将整个打印机推进仪器或设备面板的安装孔内，并检查打印机是否安装牢固。

D型与F型前换纸面板式：安装极为简单方便，请把整个打印机插入仪器或设备面板的安装孔内，把塑料卡条从设备面板后面夹紧打印机并拧紧螺丝。

装纸一般过程如下：

  - 取下打印机的前盖板

  - A型面板式微打必须从仪器面板上取下。注意在操作之前必须关断微打电源。D型、F型前换纸面板式及T型台式可跳过这步。

  - 取下纸卷轴，按上新纸卷，将纸轴放回打印机的导槽内，并确认纸卷轴已安装牢固，不会掉出。

  - 将纸端剪成三角形或剪齐。

  - 接通打印机电源，打印机走纸一点行后，按SEL键、使SEL指示灯灭，再按LF键使机头转动，用手将纸头送入机头下面的入纸口处，纸便会徐徐进入机头，直到纸从机头正前方露出为止，再按下	LF或SEL键、机头停止转动→盖上打印机盖板，将纸从前盖板的出纸口中穿出。

更换色带盒

更换色带只限针式打印机，热敏打印机只需专用热敏纸无须更换（耗材）色带。注：热敏纸有正反两面，只有正面才能打印内容。

更换色带盒的过程如下：

- 打开打印机前盖板。

- 先抬起色带盒右端，再抬起左端（带旋钮的一端）色带盒即被取下。

- 将新色带盒左端轻轻放在机头齿轮轴上，按箭头方向转动色带盒上的旋钮，直到色带盒的式端落到底后再放下色带盒的右端.

- 装上打印机盖板，先将前盖板上部挂在机架上、注意对准指示灯和按键,再稍用力向机架方向按前盖板下部,将前盖板扣在机架上。