互感器综合测试仪

使

用

说

明

书

扬州金力电气有限公司

目 录

一、原理概述………………………………………………2

二、性能指标………………………………………………2

三、接线方法………………………………………………3

四、操作方法………………………………………………5

4.1开机…………………………………………………5

4.2伏安特性测量………………………………………6

4.3变比极性测量………………………………………9

内测…………………………………………………9

4.4时钟电话传真设置………………………………11

五、注意事项……………………………………………12

六、装箱清单……………………………………………12

一、原理概述：

伏安特性、变比、极性综合测试仪是专门为继电器保护专业试验电流互感器伏安特性、变比测试及极性判别而设计，还可作变压器极性判别测试，是一台性能价格比较高的多功能试验仪器。

本仪器采用高效低耗的优质材料和特殊绕法的调压器及升压器，单片机微处理器进行数据采集，分析和存储，内置微型打印机，可打印测试数据和曲线。测变比时，可自动计算出变比值。一人操作即可完成全部测试工作，是现场试验人员不可多得的仪器。

二、性能指标：

◆输入电压：交流220V或380V，50Hz，自动识别输入电压。

◆工作环境温度：0-40度

◆最大输出电压：

输入交流220V时，输出0-500V；

输入交流380V时，输出0-1000V。

◆最大输出电流：

测变比时，最大瞬时电流240A；

测伏安特性时，最大瞬时电流15A。

◆数字电压表测量范围：0-999.9V；

分辨率：0.1V

◆作电流显示时：0-999.9mA；分辨率：0.1mA。

◆数字电流表测量范围：0-15A（240A），

分辨率：0.01A。

◆误差：I≤3%，U≤3%

◆测CT变比时，可自动计算变比值，并打印数据和计算结果。

◆测伏安特性时，存储并打印20组电流电压值和伏安特性曲线。

◆外型尺寸：长*宽*高=460mm*320mm*260mm。

◆重量：21KG。

三、接线方法：

◆仪器面板示意图如下：

CT伏安特性、变比、极性综合测试仪

- 11 -

◆为了操作者人身安全及设备安全，请将接地端子可靠接地。

◆伏安特性测量接线方式：

将“伏安特性测量”处电流输出端子用细测试线（一红一黑）连接到电流互感器二次线圈接线端就可以进行测量了。

◆变比、极性测量接线方式：

※内测法：

将仪器“一次电流输出”端子用大电流线接到被测电流互感器的“一次侧”。I1+对应L1，用红线；I1-对应L2，用黑线。

将仪器“二次电流输入”端子用小电流线接到被测电流互感器的“二次侧”。I2+对应K1，用红线；I2-对应K2，用黑线。

※外测法：

面板上“变比、极性测量”出的“外接输入”端子用于将来扩展用，本仪器不支持使用。

注意：

仪器在做“变比极性测量”的时候，应先检查“伏安特性测量”处输出端子无任何接线（因为此端子有高压输出，不可接触！）。

接线方向一定要正确，否则将会影响变比测量和极性判别！

当一次电流需大于300A时，应外接升流器进行测量。

四、操作方法：

◆开机

打开电源开关，仪器显示：

欢迎使用

电流互感器

伏安特性、变比极性

综合测试仪

稍候，仪器显示：

先检查“输出开关”已关闭，再按“确认”键继续！

然后进入仪器主界面：

伏安特性测量

变比极性测量

时钟电话传真

在主界面下，通过键盘“▲”、“▼”进行选择，按“确认”键进入对应的子菜单！

◆伏安特性测量

进入“伏安特性测量”界面后，仪器显示：

请选择测试电流：

 05A

10A

15A

此时，按“▲”、“▼”键，选择测试电流（以5A为例，10A，15A电流操作类同）。选中后，按“确认”键，仪器显示如下界面：

I（n）≤I（n+1）≤5A

00.2  00.5  00.8  01.0   01.2  01.5  01.8  02.0   02.2  02.5  02.8  03.0

03.2  03.5  03.8  04.0   04.2  04.5  04.8  05.0

- 7 -

其中第一行提示：电流值应从小到大设置（后面的电流可以等于前一项电流），最大不超过5A。下面五行分别为20组电流值，测量时仪器自动以次数据为准进行内部控制，得到20组相对应的电流、电压值。电流设定好后按“确认”键，仪器提示：

先将“调压器”归零！再打开“输出开关”。最后按“确认”键！

按“确认”键后，仪器显示：

I=00.2A

U=00.4V

正在测量……

请缓慢转动“调压器”！

当电流达到设定的电流值时，仪器数据测完，提示：

I=00.2A

U=00.4V

先归零“调压器”，关闭“输出开关”，再按“确认”键

稍后仪器显示：

01：00.2A  015.3

02：00.5A  023.3

03：00.8A  032.5

04：01.0A  042.7

05：01.2A  054.6

2004-10-25    18：00

翻屏：   、  ；打印：确认

前五行为本次记录中20组电流电压数据之前5组。15组电流电压数据。

第六行为该测试数据的当前时间。

第七行通过翻屏键可查看后15组电流电压数据。按“确认”键可打印测试数据。

◆变比极性测量

进入“变比、极性测量”界面后，仪器显示：

先检查“伏安特性测量”处输出端子无任何接线！再打开“输出开关”！最后选择测量方式：

内测

此时，按“  ”“  ”键选择测量方式是“内测”还是“外测”；按“返回”键返回主菜单；按“确认”键进入测量。

※内测：

在内测界面中，仪器显示如下界面：

I1=0.0A           60

I2=0.0mA

变比＝   ：5

请缓慢转动“调压器”！按“锁”键锁定测量数据

其中:

“I1”为一次电流;

“I2”为二次电流;

“＋ ＋”表示“Ｌ１”与“Ｋ１”为同极性；

“- -”表示“Ｌ１”与“Ｋ１”为异极性；

“   ”表示极性无法判定；

“60”为“测量计数器”，由“60”降到“00”计时结束；

注：当二次电流较小时，将不计算变比。

按“  ”键，变比计算在“：5”与“：１”之间切换；

按“返回”键，停止测量，返回如下界面：

请速将调压器归零，并关闭“输出开关”！

按任意键继续……

I1=****.*A   10  锁

I2=****.*mA

变比＝****：5    ＋＋

请速将调压器归零，并关闭“输出开关”！

按“锁定”键，仪器锁定数据，并显示如下界面（若测量计数器计时结束，则自动进入如下界面）：

I1=****.*A       锁

I2=****.*mA

变比＝****：5    ＋＋

请速将调压器归零，并关闭“输出开关”！

其中：“10”为“归零计数器”，由“10”降到“00”计时结束，并自动切断一次电流输出。显示如下：

按“确认”键打印测量数据。

按“  ”键，切换变比换算。

按“返回”键，回到“返回”界面，按任意键回到主界面。

◆时钟电话传真设置

进入“时钟电话传真”界面后，仪器显示：

时钟：**************

电话：**************

传真：**************

此时，出现闪烁光标。按“  ”键，移动光标（只有时钟可以修改，电话传真已固化）；按“▲”、“▼”键，修改对应数字；按“返回”键，返回主菜单；按“确认”键，保存设置返回主菜单。若有疑问，

可通过电话传真与我们联系，我们将为你排忧解难！竭诚为您服务！

五、注意事项：

、电流互感器二次线圈不应有接地点。

、输出开关在断开位置方可接线和拆线。

、试验前本装置应可靠接地。

、做完试验后应及时归零，严禁在高电压，大电流下长时间停留。

、严格按屏幕提示进行操作。

六、装箱清单：

◆主机                        1台

◆大电流测试线                2根          ◆小电流测试线                2根

◆电源线                      1根

◆打印纸                      2卷

◆保险丝（30A）               2只

◆保险丝（0.5A）              2只

◆合格证                      1份

本仪器保修期一年，终生负责维修。