GD3180A回路电阻测试仪

使

用

说

明

书

宝应县高电电力设备制造厂

GD3180A回路电阻测试仪使用说明书

目前，电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量变压器线圈的直流电阻，高压断路器的接触电阻，而这类电桥测试电流仅为mA级，难以发现变压器线圈导电回路导体截面积减小的缺陷在测量高压开关导电回路接触电阻时，由于受到油膜和动静触头间氧化层的影响，测量值偏大若干倍，掩盖了真实的接触电阻值。例如：93年2月8日，河北邯郸电业局，在200KV变电站测试200KV开关接触电阻时，先使用了QJ44型双臂电桥测量，其中相接触电阻为1370μΩ而国家标准为不大于800μΩ用电容器对其充放电，数值忽大忽小，无法判断，经使用100A回路电阻测试仪，数据为450μΩ。用该仪器测量时，由于大电流将触头间的油膜及氧化层烧掉而反映出真实的结果。因此，电力部标准SB301—88《交流500KV电气设备交接和预防性试验规程》和新版《电气设备预防性试验规程》对断路器，隔离开关接触电阻的测量电流作出不小于直流100A的规定，以保证准确度。

GD3180A回路电阻测试仪是采用数字电路技术和开关电路技术制作，它是用于开关控制设备的接触电阻，回路电阻测量的专用设备，其测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流，可在100A电流的情况下直接测得回路电阻或接触电阻，并用数字显示，该仪器测量准确、性能稳定、适合电力，供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。

一、技术性能

1、测量范围：0.1—1999μΩ        分辨率：1μΩ

2、测量电流：直流100A

3、测量精度：1.0级 、0.5级

4、显示方式：三位半LED数字显示

5、工作方式：连续

6、电    源：AC220V

7、体    积：（长 × 宽× 高mm）450 ×320×220

8、重    量：5Kg

二、工作原理

采用交一直一交逆变技术，采用脉宽调制方法，自动调节电流也可手动调节并使之达到恒流100A。

三、外形结构

1

2

7

9

5

4

9

3

7

x

R

x

R

1—电流显示（A）   2—电阻显示（μΩ）   3—电源开关

4—测量开关        5—电流微调         6—电源插座（含保险丝）

7—电流输出（100A）8—接地端       9—测量输入

四、操作程序

1、按图所示四端子接法接线。

2、检查确认无误后，接通电源开关，测量线夹一定要放在电流钳内侧，否则测量结果不真实，电流表，电压表显示为“000”可在末位允许一位数跳动。

3、按测量开关（或手动调节旋钮），后使电流从0自动升到100A并保持稳定，（若电流值偏差，可适当调整至100A），此时电阻表显示值即为所测电阻值，（若显示I，即表示所测回路电阻值超量程）。如果测量电流不是100A，例如为I，电阻表读数显示为U0 ，则实际电阻值为R=100U0 / I0（μΩ）。

4、如果按正确接线方法使用，而测量电流达不到100A，或者为零，则应检查所使用大电流线是否截面过小，或者所接回路是否接通。

5、测量结果后，断开电源开关。

五、随机附件

1、保险丝二个

2、220V电源线一根

3、测试线一对

4、说明书一份

说明：根据用户需要，配置8米100A电流线一对，线夹一对，费用另计。用户自配大电流线时，其截面积必须大于25mm2 ，长度限制在8m以内。

高压断路器导电回路电阻有关知识

1、什么叫接触电阻？

—接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。

2、断路器接触电阻有哪几部分组成？

—由动、静触头接触部分的收缩电阻和表面电阻两部分组成。

3、断路器接触电阻不合格的原因？

—开断较大短路电流时触头烧坏。

—因机构调整不佳固定不牢，致使行程变化，当超行程严重不合格时，引起接触压力或接触面积的变化。

—断路器调试安装完后，长期未投入运行，使动，静触头表面氧化，接触表面电阻增大。

—长期运行使弹簧变形，使接触压力下降。

—机械部分长期操作后引起的机械磨损。

—对少油断路器，还可能因绝缘油酸值不合格呈酸性反应，浸蚀触头表面。或油中漂浮杂质，动、静触头之间因开断短路电流后。残留的微粒碳质，金属粉末，使接触电阻增大。

4、影响接触电阻的因素？

—材料的性质：电阻率、硬度、化学性质、金属化合物的机械强度与电阻率。

—接触形式：点接触、线接触、面接触。

—接触面的状况：当接触面形成氧化膜时（银例外）氧化膜比金属本身的电阻要大得多。

—接触压力。

—接触表面的粗糙度。

宝应县高电电力设备制造厂

电话：0514—88779136

官网：www.gd2018.com