宝应高电电力设备厂

产品出厂检验报告单

产品名称：电力安全工具力学性能试验机     产品编号：20060620

产品型号：GD-III-20KN                 温    度：21-30℃

试验日期：2006-6-20                      湿    度：

检 验 结 果

| 力 源：标准测力机 | 激励电源：仪表自带 |
| --- | --- |
| 监测仪表：蚌埠天光测控仪表厂 | 激励电压：500 （VDC） |
| 载荷（KN） | 加载值（KN） | 卸载值（KN） |
| 0 | 0 | 0 |
| 5.00 | 5.02 | 4.91 |
| 10.00 | 10.06 | 9.98 |
| 15.00 | 15.15 | 14.73 |
| 20.00 | 20.2 | 19.68 |
| 结论：此拉力机符合标准1级。使用温度范围：-20℃～+60℃ |

检验员                校对               检验公章