GD2000继电保护测试装置

使

用

说

明

书

宝 应 高 电 电 力 设 备 厂

警告：本装置输入接点不得带电，否则将损坏本测试装置！！！

一、概述：

GD2000型继电保护测试装置是我公司在原有基础上开发的高智能化、多功能继电保护校验装置。本装置采用微电脑技术，由单片机、逻辑控制单元、交直流电流电压输出单元、高精度数据采集单元、LCD液晶显示器、实时时钟、打印机等组成，测量精度高、重复性好。该仪器还具有外形美观、性能可靠、操作简便、功能齐全等优点，是校验继电保护装置理想的检测设备。

本装置可测试各种交直流电流、电压、中间信号等多种单个继电器及整组继电保护屏，可测试各种继电器的吸合电压（电流）值，释放电压（电流）值，各种触头（常开、常闭、转换、延时）的吸合时间和断开时间、均自动测试三次，自动计算三次平均值，并可打印测试结果。

二、特点：

由于本机采用了微机控制，汉字提示操作。本机还设有自检报错功能，开机后本机立即投入自检，极大地方便了检查、维修。如“吸合电压”、“断开电压”、“常开吸合时间”等。

三、主要技术参数：

1、交流电压输出：0 ～250V 连续可调，最大输出电流3A；

2、交流电流输出：0 ～20A、0 ～100A连续可调；

0 ～20A时，开路电压2 V；

0 ～100A时，开路电压10 V；

3、直流电压输出：0 ～300V 连续可调，最大3 A；

4、直流电流输出：0 ～200mA、0 ～5A 连续可调；

0 ～200mA时，开路电压15 V；

0 ～5A 时，开路电压15 V；

5、数字毫秒表：  最大量程：100秒；

分辨率：0.001秒；

精度：0.01 % 2个字；

6、整机测量精度：0.5级

7、体积：420×310×160（mm）

8、重量：16kg

四、面板说明：

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

1、ACA（100A、20A）输出接线柱；

2、DCA（5A、200mA）输出接线柱，红色为“+”、黑色为“—”；

3、ACV 输出接线柱；

4、DCV 输出接线柱，红色为“+”、黑色为“—”；

5、输入端子；

6、LCD液晶显示器；

7、打印机；

8、DCA200mA、DCA5A电流调节，旋钮顺时针方向旋转，电流由小至大；

9、调节交流电流，交流电压，直流电压，旋钮顺时针方向旋转，输出由小至大；

10、功能操作键盘；

11、电源开关；

12、电源插座（AC220V）

五、操作键说明：

1、打印：测试结束后，可用此键打印测试数据。并可重复打印多次。

2、测时：将电压（电流）调整到额定值时，按此键自动测量继电器吸合断开时间三次。

3、侧值：自动测试继电器的吸合、断开电压（电流）值，重复测三次。

4、右移：光标右移。

5、上翻：数字加1或向上选择菜单。

6、下翻：数字减1或向下选择菜单。

7、转换：用于控制直流电流输出。

8、退出：表示放弃或返回上一级菜单。

9、确认：表示确认或进入下一级菜单。

六、测试方法：

- 打开电源开关，显示屏显示“欢迎使用…”字样，仪器内部自检，稍后进入主菜单，显示屏显示：“准备测量”主界面。

数据测量 2003—05—18 15：26

- 此时若按“上翻”和“下翻”键，显示屏依次显示“时钟设置”、“仪器标定”、“准备测量”等样。按“确认”键，则进入对应功能界面。

- 进入测量功能界面后，仪器显示：

AC250V： 接点状态 2003—05—18 15：26

此时，应根据所测继电器的种类，用“上翻”和“下翻”键选择测试电源的类型，使状态显示与被测继电器种类相对应，并将继电器线圈接入相应的电源输出接线柱，继电器触头接入接点端子（不得带电）。输出电源类型依次显示“AC250V”、“AC100A”、“AC20A”、“DC300V”、“DC5A”、“DC200mA”。

- 按“退出”键，则返回主菜单。

- 按“确认”键，进入测量，仪器先校零（此时显示的数值应在+1000到—1000之间，具体数字用户可不关心），几秒钟后，仪器显示输出电流的对应量值。

- 旋转调压器可调节交流电压、交流电流、直流电压；旋转电位器可调节直流电流：“接点状态”显示接点的“闭合”、“断开”状态。

- 此时，可按“测值”键，测量被测继电器吸合，断开电压（流）值三次；按“测时”键自动测量被测继电器吸合，断开时间三次。

- 按“测值”键，本机将测吸合，断开电压（流）值三次，然后自动计算三次平均值及返回系数。

试验时：当显示器显示“上箭头”时，应顺时针缓慢旋转调压器（或电位器）直至接点状态发生改变；当显示器显示“下箭头”时，应逆时针缓慢旋转调压器（或电位器）直至接点状态发生改变；如此反复操作三次，测量完毕，可按“打印”键打印测试结果，按“退出”键，返回测量界面，测量结果显示如下：

AC250V：0123.4V ↓ 接点状态 1．180.3V 128.2V 2．181.0V 127.9V 3．179.9V 128.3V Av：180.4V 128.1V K=0.710 2003—05—18 15：26

f、按“测时”键，则仪器自动测量“吸合时间”、“断开时间”三次。

测试时：先找出被测继电器的额定动作值，然后按“测时”键，本机自动分、合闸测三次吸合，断开时间，结束后，可按“打印”键打印数据，按“退出”键，返回测量界面。显示如下：

AC250V：0123.4V ↓ 接点状态 1． 01.234 00.201 2． 01.240 00.198 3． 01.222 00.203 Av：01.232 00.201V 2003—05—18 15：26

d、测直流保持线圈：先调节直流电压（或直流电流）至额定值使继电器动作，按“转换”键，则对应示值显示在第二行；再调节直流电压（或直流电流）输出被断开，此时继电器触点状态应保持不变。显示如下：

DC300V：123.4V 接点状态 DC5A：3.263A 2003—05—18 15：26

4、时钟设置：按“确认”键，出现闪烁光标，按“右移”键移动闪烁光标；按“上翻”、“下翻”键修改对应数字；按“确认”键确认，修改内部时钟。按“退出”键，返回主界面。显示如下：

时钟设置 日期：2003—05—18 时间：15：26：12

- 仪器标定：进入仪器标定界面后，按“上翻”键、“下翻”键选择所要标定的电源类型（计六种），将高等级表计接在对应输出端子；按“确认”键，仪器校零，几秒钟后，校零完毕，仪器显示对应输出电源量值，并显示内部修下系数。适当调节调压器和电位器，使输出达一定值；按“上翻”键、“下翻”键调整系数，使显示量值与表计值一致，则标定完成。显示如下：

标定AC250V： 当前示值：120.3V 内部系数：1.022

- 每次试验完毕或标定完毕，应将调压器或电位器归零。

七、注意事项：

1、使用前，请详细阅读使用说明书，以免操作失误。

2、开机前请可靠接地，以保证人、机安全工作。

3、做完一次实验后，请将各个调节旋钮调到最小值。

4、本机的各路电源不得作永久性电源使用，本机电源间歇使用，大电流输出持续时间不得超过5分钟。

5、本机出现异常时请及时关掉电源。

6、接入或切断被试装置时，输出端可能带电，请注意安全。

7、本仪器自售出12个月内，若出现质量问题时予以免费保修，终身维护。

八、设备清单：

1、GD2000型继电保护测试装置 壹台；

2、测试线     壹组；

3、保险丝     贰只；

4、使用说明书 壹本；

5、合格证及保修卡 壹份。

宝应高电电力设备厂

电话：0514—88779136