车辙试验仪使用说明书

一、车辙试验仪结构及特征：

HYCZ-5,1车辙试验仪安装在一个坚固结实的铝质安全框架里。其安全特征使其在门开启的时候也能进行运作。仪器的操作和控制是通过镶嵌在控制盒内的PLC界面和气动气压调节器来完成的。

二、车辙试验仪主要特点：

1、通过六年的生产经验，根据市场的反馈，不断对产品进行改进，使结构更加合理，客户使用更加方便。

2、在关键元器件的使用上，严格按照规范要求，同时高于规范要求，能够真实反应测量结果。

3、在温度控制上，采用高精度的PID控制技术，使箱内温度严格控制在60℃±0.5℃,完全满足实验要求。

4、采用高精度位移传感器，精度达到1‰，完全满足试验要求。

5、试验过程具有自动，手动控制功能，随时间调整小车的位置。

6、软件功能强大，成熟，界面友好，可对位移核定值修改，确保数据准确。

7、试验机与恒温箱一体化结构，恒温箱体内胆均采用不锈钢。

8、可利用恒温箱体进行试模养生。

9、可随时调整试验轮压强，最高可达1.0Mpa，满足不同试验要求

10、双操作模式，可以不用电脑而减小操作难度。

三、车辙试验仪主要技术指标：

1、试样尺寸：300X300X50（100）mm。

2、试轮尺寸：￠200X50mm。

3、试论压强：0.5±0.05Mpa-1.0±0.05Mpa可调

4、轮碾压速度：42±1次/分

5、加热功率：3KW

6、温度控制：60±0.5℃

7、位移测量范围：0-40mm±0.01mm

8、外形尺寸:1800×800×1500mm。

9、环境温度：    ≤35℃。

10、相对湿度：    ≤85%。

11、整机功耗：  4KW。

12、仪器净重：   300kg

13、电源电压：380v

四、车辙试验仪试验规程

1．打开车辙试验仪应用程序，打开“控制显示面板”和“试验曲线”窗口；

2．开电控箱电源开关、选择“通讯端口”按键，这时系统操作界面上的通讯指示灯会闪烁， 表示通讯已经链接。

3．观察温度显示值是否正常。

4．接通动力电源。

5．工作标准的设定（必须要确认） （必须要确认） ： 在“工作标准设置”的菜单下，设定关于试验的一系列信息如下： 行标试验或非行标试验 非行标试验选择：选择行标试验 行标试验时：试验温度自动设定为 60℃，试验

A．行标试验 非行标试验 行标试验 时间自动设定为 60min。

B．录入其它试验相关的信息。

6．在控制显示面板上按下“温控”按键。

7．自动车辙检测试验开始（注：应在试验温度稳定后） 应在试验温度稳定后） ：

A．打开气动开关，试验胶轮自动升起，取出试验轮支撑架。

B．装入试模，调节锁紧器将试模锁紧。

C．关闭气动开关，试验胶轮自动落下。

D．调节位移传感器的上下位置，位移传感器数值显示应在 1 mm~4mm 的范围内。

E．关闭恒温箱门。

F．在控制显示面板上单击“试验开始”按键（注：应在试验温度重新稳定后在执行此。

G．试验自动结束后应将试验结果另存 另存于指定的文件夹内（试 验报告可随时打印输另存。

H．试验结束后打开气动开关，试验胶轮自动升起，取出试验试模。

I． 将位移传感器安装位置尽量向上调整（防止下次做较厚试模试验时将位移探测器顶。

J．将试模反扣放置在试轮下部，关闭气动开关，试验胶轮自动落下。

8．关断电控箱的电源；

9．退出系统应用程序，关闭计算机和打印机电源。

10．断开动力电源。

五、车辙试验仪技术要求

2.1外表面应平整光洁，应有铭牌，其中包括制造厂、型号、出厂编号和日期，整机应可靠接地。

2.2试验轮行走距离为230mm±10mm，往返碾压速度为（42±1）次/min（21次往返/min）。

2.3试验轮与试件的接触压强在60℃为0.7Mpa±0.05Mpa。

2.4控温范围：恒温箱60±1℃，试件60±0.5℃。

2.5试验时间达到1小时或位移变形量达到25mm后主机能自动停机。

3、校验用标准器具

3.1秒表：分度值0.1s。

3.2标准温度计：量程200℃,精度0.1℃。

3.3钢直尺：量程大于300mm,分度值1mm

六、车辙试验仪校验方法

4.1目测设备外观，用电笔检查整机绝缘性。

4.2试验轮接地压强测定：测定在60℃时进行，在试验台上放置50mm厚的钢板，其上铺一张毫米方格纸，上铺一张新的复写纸，加规定的700N荷载后试验轮静压复写纸，即可在方格纸上得出轮压面积，并由此求得接地压强。

4.3制备一标准试件按标准程序试验，用钢直尺测量试验轮的行走距离随机检查六个往返；并用秒表测量纵向往返碾压速度，随机测量六个1min时段；检查试验时间达到1小时或机器显示的位移形变到达25mm以上时主机是否能自动停机。

4.4当设备指示的试件温度在60±0.5℃时，用标准温度计测量恒温室和试件表面的温度，设备指示温度和标准温度计读数之差即为控温精度，在恒温室和试件表面不同部位各测6个点。

5、校验结果评定

5.1满足技术要求的全部指标为合格，试验轮接地压强不符合要求时，应适当调整荷载。

产品相关关键字： 沥青车辙试验仪 全自动车辙试验仪 全自动沥青混合料车辙试验机