SDW 电子测温仪使用说明书

SDW 系列数字点温仪，是最新的温度测量仪表，由于采用进口大规模集成电路芯片及高精度的一次感温元件，故具有高度抗干扰性、稳定性和可靠性，LCD 液晶数字显示读数清晰、准确、功耗低、响应时间快。

本厂产品实行三包，凡属质量问题，半年内负责免费修理（传感性除外） ，期满后损坏，酌收成本费。使用该仪表时应注意仪表的温度使用范围，如超温使用所造成的传感器损坏，应由用户负责。

使用注意事项

1、 使用时出现不显示，数字不稳定及测量精度误差过大时请检查：积层 电池电压、工作电压（开机时测量）若已下降到 7.5V 以下出现 LOBAT字样则应重新更换电池，更换时注意电池极性。

2、 如出现某一个固定值时（加温后，数字没有变化）请检查：传感器插口是否接触不良，接线是否断开，接线时请注意极性。

本仪表适用于各种气体、液体、冷库和蒸汽等介质的温度测量，特别适用社会集中供热单位，室内测温。

技术参数

测量范围：－50―150℃

分辨力：0.1℃

测温精度：±0.5％

电源：DC9V（积层电池）

采样速度：3 次/S

耗电功率：小于 0.01W