MS6250 数字风速表

## 使用说明书

| ## 数字风速表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## 使用说明书 | ###### 目录 |  |

目录

| 1. | 安全信息 | ……………1 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 准备 | ……………1 |
| 1.2 | 使用 | ……………1 |
| 1.3 | 标志 | ……………1 |
| 1.4 | 保养 | ……………2 |
| 2. | 描述 | ……………3 |
| 2.1 | 部件名称 | ……………3 |
| 2.2 | 符号定义 | ……………5 |
| 2.3 | 按钮说明 | ……………5 |
| 3. | 规格 | ……………6 |
| 3.1 | 综述 | ……………6 |
| 3.2 | 技术指标 | ……………7 |
| 4. | 操作指南 | ……………8 |
| 4.1 | 开机、关机 | ……………8 |
| 4.2 | 读数保持 | ……………8 |
| 4.3 | 背光源 | ……………8 |
| 4.4 | 风速测量 | ……………9 |
| 4.5 | 测量单位选择 | ……………9 |
| 4.6 | 使用三脚架连接座 | ……………10 |
| 4.7 | 更换电池 | ……………10 |
| 6. | 附件 | ……………11 |

| ## 数字风速表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## 使用说明书 | ###### 安全信息 |  |

1. 安全信息

在操作或保养本仪表之前，请认真地阅读下列的安全信息，并按操作指南使用仪表，否则可能损坏仪表。

适当的使用和保护,本仪表将给你令人满意的服务。

1.1 准备

1.1.1 接收仪表后，检查是否在运输中损坏。

1.1.2 在粗劣的条件下保存、装运后，检查并确认仪表是否损坏。

1.2 使用

1.2.1仪表应在规定的环境温度、湿度的范围内工作。

1.2.2 如果注意到仪表有任何异常或故障，应停止使用。

1.2.3 不要在阳光直射、高温、高潮湿的情况下储存或使用仪表。

1.2.4 请勿过度用力触动风扇叶片。

1.2.5 请勿使强光直接照在风扇上，以免读数误差。

1.3 标志

符合EMC

- 1 -

| ## 数字风速表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## 使用说明书 | ###### 安全信息 |  |

重要的安全信息

1.4 保养

1.4.1 维修或保养应该由经过培训的人员实行。

1.4.2 风扇叶片上若有灰尘，请用清洁空气吹净或用湿布和温和洗涤剂轻轻擦洗。

1.4.3 使用湿布和温和洗涤剂清洁仪表，不要使用研磨剂或溶剂。

1.4.4 仪表不使用时应将电源关掉。

1.4.5 仪表在关机后仍消耗一个微小的电流，约≤5μA。如果仪表长时间不使用，应将电池取出以防损坏仪表。

- 2 -

| ## 数字风速表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## 使用说明书 | ###### 描述 |  |

2. 描述

- 本仪表是数字式风速表，用于测量风的速度。

- 本仪表为便携的、专业的测量仪器，具有大屏幕液晶数字显示器，并有背光源，用户容易读数。

- 本仪表可手持测量或固定测量。

- 本仪表具有读数保持功能。

- 具有低电池指示。

2.1部件名称

⑴ 风扇罩

⑵ 叶片

⑶ 把手

⑷ 三脚架连接座

⑸ 挂环

⑹ LCD显示器

⑺“”→电源开关

⑻“”→背光键

⑼“HOLD”→读数保持键

⑽“M/B”→公制、英制切换键

⑾“m/s、km/h”→米/秒、千米/小时切换键

⑿“ft/s、knots”→英尺/秒、海里/小时切换键

⒀ 电池盖

- 3 -

| ## 数字风速表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## 使用说明书 | ###### 描述 |  |

- 4 -

| ## 数字风速表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## 使用说明书 | ###### 描述 |  |

2.2按钮说明

  按钮：

用于仪表电源的开关。

  按钮

用于背光源的开关。

 HOLD 按钮

用于读数保持的开关。

 M/B按钮

用于公制量程（米/秒、千米/小时）和英制量程（英尺/秒、海里/小时）的切换。

 m/s、km/h按钮

用于切换m/s（米/秒）、km/h（千米/小时）量程。

 ft/s、knots按钮

用于切换ft/s（英尺/秒）、knots（海里/小时）量程。

2.3 符号定义

m/s 米/秒

km/h 千米/小时

ft/s 英尺/秒

knots 海里/小时

读数保持状态

电池不足

- 5 -

| ## 数字风速表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## 使用说明书 | ###### 规格 |  |

3. 规格

仪表应以一年为周期，在18℃～28℃、相对湿度小于75% 的条件下重新校准。

3.1综述

3.1.1 工作高度：最大2000m

3.1.2 工作模式：双斜积分A/D 转换

3.1.3 显示：LCD显示，字高20mm。

3.1.4 最大显示值：1999（即三位半）。

3.1.5 超量程显示：“1”。

3.1.6采样时间：约0.4秒 / 次。

3.1.7 电池欠压指示：LCD显示  符号。

3.1.8 工作电源：9V×1  6F22电池。

3.1.9 操作环境：

相对湿度→ 0~85%RH，无结露现象。

温度→ 0℃~40℃，无结露现象。

3.1.10 探测器（风扇）操作环境：

相对湿度→ 0~95%RH 无结露现象。

温度→ -20℃~80℃无结露现象。

3.1.11 储藏环境：

相对湿度→ 0~80%RH 无结露现象。

温度→ -10℃~50℃无结露现象。

- 6 -

| ## 数字风速表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## 使用说明书 | ###### 规格 |  |

3.1.12 外观尺寸：仪表→183长X74宽X33高mm，

探测器探头→400长x72mm直径。

3.1.13 重量：约330g

3.2技术指标

环境温度：235℃、相对湿度：<75%

3.2.1 米/秒m/s

| 量程 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- |
| 0.4 ~ 30.0 m/s | 0.1 m/s | ±（2.0% 读数 + 5字） |
| 30.0 ~ 40.0 m/s |  | 仅供参考 |

3.2.2 千米/小时km/h

| 1.4 ~ 108.0 km/h | 0.1 km/h | ±（2.0% 读数 + 5字） |
| --- | --- | --- |
| 108.0 ~ 144.0 km/h |  | 仅供参考 |

3.2.3 英尺/秒ft/s

| 1.3 ~ 98.5 ft/s | 0.1 ft/s | ±（2.0% 读数 + 5字） |
| --- | --- | --- |
| 98.5 ~ 131.2 ft/s |  | 仅供参考 |

3.2.4 海里/小时knots

| 量程 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- |
| 0.8 ~ 58.3 knots | 0.1 knots | ±（2.0% 读数 + 5字） |
| 58.3 ~ 77.7 knots |  | 仅供参考 |

- 7 -

| ## 数字风速表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## 使用说明书 | ###### 操作指南 |  |

4. 操作指南

4.1 开机、关机：

按“”键可将风速表电源开机或关机。

4.2 读数保持

在测量的过程中，如需要读数保持，按下“HOLD”键可锁定读数，并显示符号H；再按一次可解除锁定。

注意：

在读数保持时，“M/B”及“m/s、km/h”、“ft/s、knots”键功能将失效。

4.3 背光源

在测量的过程中，如果环境光线太暗，致使读数困难，可按动“”键，打开背光源。背光源的定时时间为15秒，在此期间可随时再次按动“”键关闭背光源。

注意：

 背光源的发光体为LED，其工作电流较大，经常使用背光源将缩短电池的寿命，所以非必要的情况下，应尽量少用背光源。

 当电池电压≤7V时，显示器显示“”（欠压）符号。但在使用背光源的情况下，在电池电压≥7V

- 8 -

| ## 数字风速表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## 使用说明书 | ###### 操作指南 |  |

时，由于其工作电流较大，使电池电压下降，“”符号可能显示（“”符号显示时，不保证测量的准确度），这时可不更换电池，在不用背光源的情况下正常使用直到“”符号显示再行更换。

4.4 风速测量

将探测器（风扇）放到被测环境，风扇平面垂直对准风向进行测量。

注意：

1. 若探测器（风扇）未对准风向，会带来测量误差。

2. 对大小稳定的风，探测器（风扇）对准风向时测得的读数最大。

4.5 风速单位选择

仪表测量时，可按测量的要求选择并按动相应的功能键（“M/B”及“m/s、km/h”、“ft/s、knots”），仪表将进入相应的测量功能并显示相应的测量单位符号。

例如，欲以米/秒为单位测量风速：若仪表原处于英制测量状态，可先按“M/B”键切换到公制，然后按“m/s、km/h” 键切换到m/s状态即可。若仪表原处于km/h测量状态，则直接按“m/s、km/h”键切换到m/s状态即可。

- 9 -

| ## 数字风速表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## 使用说明书 | ###### 操作指南 |  |

4.6 使用三脚架连接座

4.6.1 需要时可将仪表固定在三脚架上。

4.6.2 需要时可将仪表悬挂使用。

4.7 更换电池

4.7.1 如果“”符号出现，它表明应该更换电池。

4.7.2 将仪表关机，把电池盖移开。

4.7.3 将旧电池更换。

4.7.4将电池盖按原样装上。

- 10 -

| ## 数字风速表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## 使用说明书 | ###### 附件 |  |

5. 附件

| ⑴ | 电池 | 9V，NEDA 1604、6F22 | 一节 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⑵ | 探测器支架 |  | 一个 |
| ⑶ | 包装袋 |  | 一个 |
| ⑷ | 使用说明书 |  | 一本 |

- 11 -