HOTEC INSTRUMENTS CO.,LTD

IS0-9001 認證合格廠

使用前注意事項

- 請提供穩定電源。

- 感測器信號線請提供良好的遮蔽,避免和動力線捆綁一起。

- 感測器信號線直接接到儀器後面端子排【避免由動力控制盤內的端子排轉接】。

- 儀器電源必須單獨,尤其不能和變頻器電源並接,並且必須遠離變頻器。

- 錯誤的接線將導致儀器故障及觸電,請熟讀操作說明書後再自行安裝。

- 背面接地點(E點)必須確實接好(如圖說明)。

- 當電源是二相(2ψ)AC220V時,請注意火線,以避免干擾。

- Relay接觸點最大電流是(AC 110V,220V時為2A/AC) 超過時必須外加耐大電流之繼電

繼電器(Power relay)。

9. 控制器安裝現場必須選擇通風良好,避免陽光直射。

參考電器圖如下:

# R: Power Relay

M: Magnetic

ION-1000/A: Relay a contact

R/A1, R/A2: Power Relay a contact

M/A1,M/A2,M/A3: Magnetic a contact

1

比重控制器操作說明:

一.比重控制器介紹：

HOTEC比重控制器為國人自行研發設計之精密控制器，可適用於任何場所，採用較

大型LCD液晶顯示（0.8”）可耐溫至90℃不變黑。

HOTEC比重電極偵測原理是運用非接觸性光學,將光線投射在位移檢知器,檢知浮力

之位移量,將位移信號轉換成電學,傳送至比重控制器並將信號轉換比重值顯示。

適用於各種場所，如電鍍槽,蝕刻槽,及工業各製程。

二.訂購編號:

1.比重控制器主機-------------------------------------------------------（ION-1000）

2..比重電極-----------------------------------------------------------------（SG-601）

3.比重浮球------------------------------------------------------------------（SG-602）

4.10g法碼-------------------------------------------------------------------（SG-603）

三.使用前安裝程序：

1、核對配件是否齊全。

2、安裝組合電極。

3、安裝控制器。

4、連接電極線、訊號線。

5、連接加藥機、電磁閥。

6、確定操作範圍，接上電源。

7、設定控制區。

2

四.規格:

| Model | ION-1000 |
| --- | --- |
| Range | 1.000-1.200【47g】【option】 1.150-1.350【53g】【standard】 1.300-1.500【59g】【option】 |
| Resolution | 1digit±0.003 |
| Display | 3 1/2 0.8” LCD |
| Operation temperature | 0 to 65 ℃ |
| Current output | 4 to 20 mA Isolated max. load 1KΩ |
| Control action | Two relay on/off |
| Current on contact | 220VAC/5A 110VAC/3A |
| Control limit | HI/LO |
| Set point | 2 |
| Power | 110,220VAC±12% ,50/60Hz |
| Cut out dimensin | 135*135*182mm(H*W*D) |
| Weight | 1.45Kg |

3

五.面板說明（TABLE1）：

A:型號 HOTEC ION-1000

TABLE1

B.型號:ION-1000功能鍵說明:

| STDBY鍵： | 繼電器（Relay）電源釋能開關。 |
| --- | --- |
| MODE 鍵： | 功能選擇開關，按MODE鍵則設定順序如下。 SG-READ→Lo→Hi→SG-READ |
| CALIB.旋鈕： | 零點調整鈕（10g砝碼校正）。 |
|  | Range:1.000~1.200（調Calib.使display=1.000） |
|  | Range:1.150~1.350（調Calib.使display=1.150） |
|  | Range:1.300~1.500（調Calib.使display=1.300） |
| SLOPE.旋鈕： | 斜率調整鈕（比對校正）。 |
| Hi/Lo旋鈕： | 高低點設定旋鈕。 |
| Hi/Lo指示燈LED： | 表示高低 REALY動作指示燈。 |

4

六.校正及設定:

A:10g砝碼校正

1.將吊在比重感測器之浮球拆除。

2.將10g 砝碼吊至比重感測器上。

3.調整主機【CALIB】琁鈕至【1.150】【Range:1.150-1.350】即可。

【1.000】【Range:1.000-1.200】即可。

【1.300】【Range:1.300-1.500】即可。

B:斜率校正

1.先取樣待測物（SAMPLE）放入30cm之量筒中。

2.取一標準比重計,測量待測物（SAMPLE）之比重讀值。

3.調整【SLOPE】旋鈕至待測物（SAMPLE）之讀值相同。

C:控制範圍設定(HI Lo設定)

1.設定前先按【STDBY】鍵,使LCD顯示STDBY字樣。

2.高值Hi之設定:按【MODE】鍵,使LCD顯示Hi字樣,調Hi旋鈕使Hi設定

值為欲設定之值。

3.低值Lo之設定，同b點。

4.設定完畢,按下【STDBY】鍵,使LCD STDBY字樣消失，便能做自動控制。

5.按【MODE】鍵,設定順序如下。

READ→LO→HI→READ

5

六.安裝方式(TABLE2)

主機安裝:

在配電箱（盤）之板面預留一個135x135（mm）的孔,將控制器主機從面板前放

入,再裝上下兩片固定架（用螺絲鎖緊即可）。

TABLE2

6

| 1. REF | 接比重感測器訊號線之黑線。 |
| --- | --- |
| 2. T | 接比重感測器訊號線之綠線。 |
| 3. T1 | 接比重感測器訊號線之白線。 |
| 4.DC+12V | 接比重感測器訊號線之紅線。 |
| 5.DC-12V | X |
| 6.mA+ , mA- | 4-20mA輸出,外接紀錄器及電腦連線紀錄 （0.000-1.500）→（4.00-20.00mA） |
| 7. HI-COM HI-NO | 高點警報ON/OFF輸出。 |
| 8.LO-COM LO-NO | 低點警報ON/OFF輸出。 |
| 9.AC-220 AC-110V AC-0V | AC POWER 110V,220V輸入。 |
|  | AC POWER=110V 接0V和110V。 |
|  | AC POWER=220V 接0V和220V。 |
| 10.E | 接大地用 |

7

八.比重感測器（SG-601）結構說明:

8

九.採樣杯結構圖【UNIT=mm】

9